poprawiony - Załącznik nr 1B do SIWZ dla zadania nr 2

Specyfikacja techniczna - opis przedmiotu zamówienia Mikroskop Laboratoryjny 2 szt.

| Lp. | Sprzęt | Liczba sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| Producent……………………………………………… |  | Model……………………………………………… |
| l.p | Wymagania Zamawiającego | Potwierdzenie lub /Parametry oferowane (podać dokładne wartości) oraz nr strony z katalogu |
| I | Wymagania Ogólne |  |
|  | Mikroskop laboratoryjny, kompaktowy, wyprodukowany nie później niż w 2015 roku |  |
|  | Mikroskop do obserwacji preparatów wyposażony w minimum 5 obiektywów. |  |
|  | Mikroskop z wbudowanym podświetleniem obserwowanego pola. |  |
|  | Wyposażony w pokrętła do regulacji ostrości mikro i mikrometryczne. |  |
| II | Szczegółowy opis parametrów urządzenia |  |
|  | Ergonomiczny statyw z nisko położonymi pokrętłami regulacji siły światła. |  |
|  | Wbudowany oświetlacz halogenowy o mocy 30W, wg systemu Koehlera |  |
|  | Regulacji siły światła |  |
|  | Wbudowana, regulowana, irysowa przesłona polowa oświetlenia |  |
|  | Kondensor do kontrastu fazowego oraz ciemnego pola |  |
|  | Optyka w systemie korekcji do nieskończoności, długość optyczna obiektywów 45mm. |  |
|  | Uchwyt rewolwerowy dla 5 obiektywów |  |
|  | Wbudowany stolik mechaniczny o wymiarach min. 188mm x 134mm |  |
|  | Stolik o trwałej powłoce, bez szyny zębatkowej, z rolkowym mechanizmem przesuwu |  |
|  | Uchwyt na 2 preparaty |  |
|  | przesuw w osiach X i Y umożliwiający obserwacje całej powierzchni jednego lub dwóch szkiełek preparatowych |  |
|  | Zakres przesuwu stolika przynajmniej 76mm na 50mm |  |
|  | Nasadka binokularowa z wyjściem na kamerę cyfrową |  |
|  | Stały kąt nachylenia nasadki - 30 stopni, z pionowym wyprowadzeniem obrazu |  |
|  | Podział światła 50%/50% dla okularów. |  |
|  | Regulacja rozstawu okularów w zakresie min. 48-75 mm |  |
|  | Wbudowanym pierścieniem korekcji dioptryjnej w zakresie min. +/- 5 dioptrii. |  |
|  | Okulary szerokopolowe o powiększeniu 10x o numerze pola min. FN20, jeden z regulacją dioptryjną w zakresie +/- 5 dioptrii |  |
| III. | Obiektywy opis szcegółowy |  |
|  | Powiększenie 4x, apertura numeryczna 0.10, odległość robocza WD 18,5mm |  |
|  | Powiększenie 10x, apertura numeryczna 0.25, odległość robocza WD 10,6mm |  |
|  | Powiększenie 20x, apertura numeryczna 0.40, odległość robocza 1,2mm |  |
|  | Powiększenie 40x do kontrastu fazowego, apertura numeryczna 0.65, odległość robocza WD 0,6mm |  |
|  | Powiększenie 100x, apertura numeryczna 1.25 (imersyjny), odległość robocza WD 0,13mm |  |
| III | Wymagania dodatkowe |  |
|  | Filtr światła dziennego dla każdego z mikroskopów |  |
|  | Kabel zasilający całe urządzenie dla każdego mikroskopu |  |
|  | Zapasowe żarówki halogenowe 30W minimum 3 szt. dla każdego mikroskopu |  |
|  | Olejek immersyjny 30ml 2 szt. |  |
|  | Pokrowiec ochronny dla każdego mikroskopu |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące |  |
|  | Darmowe przeglądy w okresie gwarancji. |  |
|  | Certyfikaty CE, deklaracje zgodności i inne dokumenty dopuszczające aparat do użytkowania na terenie Polski wymagane obowiązującymi przepisami prawa (dokumenty potwierdzające, iż przedmiot dostawy jest wyrobem medycznym, zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 roku), (proszę opisać dokumenty) |  |
|  | Instrukcja w języku polskim (dostawa wraz z aparatem ) |  |
|  | Katalog lub folder z zaznaczeniem stron na potwierdzenie parametrów technicznych sprzętu |  |
|  | Szkolenie personelu z obsługi urządzenia potwierdzone wystawieniem imiennych certyfikatów dla min. 5 osób |  |
|  | Szkolenie dla pracownika Pracowni Naprawy Sprzętu Medycznego w zakresie przeglądu i prostych napraw urządzenia potwierdzone wydaniem imiennych certyfikatów |  |
|  | Zapewnienie dostępności części zamiennych przez min. 8 lat od daty zakupu |  |
|  | W przypadku zgłoszenia awarii naprawa nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia |  |
|  | W razie braku możliwości naprawy sprzętu w wyznaczonym terminie dostawca dostarczy sprzęt zastępczy nie później niż w 4 dniu od pierwszego zgłoszenia awarii |  |
|  | Możliwość maksymalnie 3 awarii o tych samych objawach w przypadku wystąpienia czwartej awarii wymiana aparatu na nowy |  |
| IV. | Parametr oceniany |  |
| 1 | Gwarancja za każde 12 miesięcy powyżej wymaganej 10 pkt. |  |

* dokładny okres gwarancji należy wskazać w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ

Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi TAK lub NIE oraz podać dopuszczone parametry oferowane. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

…….............................                                                        ……........................................................

/miejscowość, data/                                                       /pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych

w dokumencie, uprawnionej/uprawnionych

do występowania w obrocie prawnym,

reprezentowania Wykonawcy i składania świadczeń

woli w jego imieniu