Załącznik nr 1 do SIWZ - poprawiony

Dostawa Kardioangiografu dla pracowni EPS i ABLACJI oraz Hemodynamiki wraz z adaptacją pomieszczeń, montażem i uruchomieniem oraz szkoleniem pracowników w zakresie obsługi aparatu – 2 sztuki.

| SPECYFIKACJA TECHNICZNA / OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozycja 1 - Dostawa Kardioangiografu dla pracowni EPS i ABLACJI wraz z adaptacją pomieszczeń, montażem i uruchomieniem oraz szkoleniem pracowników w zakresie obsługi aparatu |  |  |  |  |
| Lp. |  | Sprzęt | Liczba sztuk |  |
| 1. |  | Kardioangiograf | 1 |  |
| Producent……………………………………………… |  |  | Model……………………………………… |  |
| l.p. |  | Wymagania Zamawiającego (warunek) | Potwierdzenie minimalnych wymagań lub /Parametry oferowane (podać dokładne wartości) ze wskazaniem nr strony w katalogu |  |
| I |  | Statyw |  |  |
|  |  | Mocowanie statywu na podłodze |  |  |
|  |  | Silnikowe ustawianie statywu w położeniach umożliwiającym wykonywanie zabiegów kardiologicznych (min. Ramię C za głową pacjenta) |  |  |
|  |  | Obszar badania pacjenta bez konieczności przekładania/przesuwania go na stole Min. 120 cm |  |  |
|  |  | Zakres projekcji LAO/RAO w pozycji statywu za głową pacjenta ≥ 240° |  |  |
|  |  | Zakres projekcji CRAN/CAUD w pozycji statywu za głową pacjenta ≥ 90° |  |  |
|  |  | Maksymalna szybkość ruchów statywu w płaszczyźnie LAO/RAO w pozycji statywu za głową pacjenta z wyłączeniem ruchów statywu przy angiografii rotacyjnej ≥ 25°/s |  |  |
|  |  | Maksymalna szybkość ruchów statywu w płaszczyźnie CRAN/CAUD w pozycji statywu za głową pacjenta z wyłączeniem ruchów statywu przy angiografii rotacyjnej ≥ 18°/s |  |  |
|  |  | Szybkość ruchów statywu przy wykonywaniu angiografii rotacyjnej ≥ 40°/s |  |  |
|  |  | Pamięć pozycji statywu min. 50 pozycji |  |  |
|  |  | Pulpit sterowniczy ruchów statywu w sali zabiegowej |  |  |
|  |  | System zabezpieczenia przed kolizją |  |  |
|  |  | Prezentacja danych systemowych w sali badań (min.: kąty projekcji, SID, tryb pracy, status cieplny lampy, dawka promieniowania) |  |  |
| II |  | Stół pacjenta |  |  |
|  |  | Mocowanie stołu na podłodze |  |  |
|  |  | Zakres obrotu wokół osi pionowej +/-90° |  |  |
|  |  | Płyta pacjenta przezierna dla promieniowania RTG, z anatomicznym wcięciem w obszarze klatki piersiowej i głowy |  |  |
|  |  | Występ blatu stołu bez zawartości metalu ≥125 cm |  |  |
|  |  | Przesuw wzdłużny płyty pacjenta min. 120 cm |  |  |
|  |  | Przesuw poprzeczny płyty pacjenta +/- 17 cm |  |  |
|  |  | Regulacja wysokości stołu silnikowo, min. 28 cm |  |  |
|  |  | Max. ciężar pacjenta ≥ 200 kg |  |  |
|  |  | Resuscytacja pacjenta dozwolona w przy maksymalnym wysunięciu płyty pacjenta, |  |  |
|  |  | Dodatkowe obciążenie płyty stołu dla akcji reanimacyjnej (przy wysuniętej płycie stołu) ≥ 50 kg |  |  |
|  |  | Akcesoria: Minimum: materac, podkładka (przepuszczalna dla promieniowania rtg) pod ramię przy iniekcji, podkładki pod ramiona zabezpieczające przed spadnięciem ramion z płyty, statyw na płyny infuzyjne, szyny na akcesoria z 3 stron stołu, podkładki pod ramiona za głową pacjenta + uchwyty na dłonie pacjenta dla badań kardiologicznych. |  |  |
|  |  | Stół i wszystkie pulpity sterownicze w sali zabiegowej wodoszczelne |  |  |
| III |  | Generator w.cz. |  |  |
|  |  | Maksymalna moc wyjściowa min. 100 kW |  |  |
|  |  | Minimalny czas ekspozycji ≤ 1 ms |  |  |
|  |  | Maksymalne obciążenie generatora mocą ciągłą w trakcie prześwietlenia (dla min. 10 minut) ≥2500 W |  |  |
|  |  | Włączniki ekspozycji (pedał) w sali badań (do prześwietleń i zdjęć) w technologii bezprzewodowej |  |  |
| IV |  | Lampa RTG / przysłony |  |  |
|  |  | Liczba ognisk ≥2 |  |  |
|  |  | Rozmiar najmniejszego ogniska (IEC/EN 60336) ≤0,5 mm |  |  |
|  |  | Rozmiar ogniska kolejnego po najmniejszym (IEC/EN 60336) ≤1,0 mm |  |  |
|  |  | Ułożyskowanie anody bezszumowe w łożysku „płynnym” – tj. z płynnego metalu |  |  |
|  |  | Pojemność cieplna anody ≥ 2400 kHU |  |  |
|  |  | Pojemność cieplna kołpaka ≥ 4500 kHU |  |  |
|  |  | Max obciążenie lampy mocą ciągłą w trakcie prześwietlenia (dla min. 30 min) Min. 2500 W, podać (w przypadku, gdy max. obciążenie generatora mocą ciągłą w trakcie prześwietlenia jest mniejsze niż max. obciążenie lampy - należy podać wartość dla generatora) |  |  |
|  |  | Maksymalny prąd fluroskopii pulsacyjnej (z wykorzystaniem małego ogniska) ≥ 200 mA (w przypadku, gdy maks. wartość prądu anodowego fluoroskopii pulsacyjnej generatora jest mniejsza niż maks. wartość prądu anodowego fluoroskopii pulsacyjnej lampy RTG należy podać wartość dla generatora) |  |  |
|  |  | Przysłona prostokątna |  |  |
|  |  | Filtr półprzepuszczalny |  |  |
|  |  | Dodatkowa filtracja promieniowania (np. filtry miedziowe) przy prześwietleniu i ekspozycjach zdjęciowych/scenach |  |  |
|  |  | Ilość stopni filtracji miedziowej ≥3 wartości |  |  |
|  |  | Promieniowanie przeciekowe kołpaka przy 125 kV, 2000 W i w odległości max. 1 m ≤0,5 mGy/h |  |  |
|  |  | Pomiar dawki promieniowania na wyjściu z lampy RTG wraz z prezentacją sumarycznej dawki z prześwietlenia i akwizycji w trybie zdjęciowym na monitorze/wyświetlaczu w sali zabiegowej |  |  |
| V |  | Rentgenowski tor obrazowania z detektorem płaskim |  |  |
|  |  | Płaski detektor cyfrowy o wymiarach pola widzenia min 17x17 cm |  |  |
|  |  | DQE ≥ 73% |  |  |
|  |  | Głębia bitowa detektora min.14 bit |  |  |
|  |  | Wielkość pixela ≤ 184 μm |  |  |
|  |  | Graniczna rozdzielczość płaskiego panelu cyfrowego (tzw. częstotliwość Nyquista) ≥ 2,7 pl/mm |  |  |
|  |  | Liczba pól obrazowych detektora ≥ 3 |  |  |
|  |  | Zawieszenie sufitowe wraz z monitorami w sali zabiegowej dla min. 6 monitorów (na szynach jezdnych, z możliwością przesuwu monitorów): - live, - referencyjnego, - monitora stacji rekonstrukcji 3D - 3x rezerwa dla monitorów systemów EP (odprowadzenia wewnątrzsercowe i mapowanie 3D) |  |  |
|  |  | 2 monitory obrazowe TFT/LCD (live i referencyjny) angiografu w sali zabiegowej o przekątnej min. 18” |  |  |
|  |  | 1 monitor kolorowy stacji rekonstrukcji 3D, LCD, o przekątnej min 19” |  |  |
|  |  | 1 monitor obrazowy angiografu w sterowni (live) typu ”flat” (TFT/LCD) o przekątnej min 18” |  |  |
|  |  | Maks. luminacja monitorów obrazowych angiografu (live i referencyjny) w sali zabiegowej i sterowni ≥ 450Cd/m2 |  |  |
| VI |  | System cyfrowy/ postprocessing/ archiwizacja |  |  |
|  |  | Dodatkowy pakiet specjalizowanych algorytmów działających w czasie rzeczywistym, poprawiających jakość uzyskiwanego obrazu i umożliwiających obrazowanie z obniżoną dawką |  |  |
|  |  | Matryca akwizycyjna – min 1024x1024 |  |  |
|  |  | Matryca prezentacyjna – min 1024x1024 |  |  |
|  |  | Cyfrowe prześwietlenie pulsacyjne w zakresie min. od 4 do 30 pulsów/s |  |  |
|  |  | Pamięć ostatniego obrazu (LIH) |  |  |
|  |  | Ustawianie położenia przysłon (prostokątnej i półprzepuszczalnej) znacznikami graficznymi na obrazie zatrzymanym bez promieniowania |  |  |
|  |  | Akwizycja i zapis na HD serii angiograficznych DR (radiografia cyfrowa) w matrycy min. 1024 x 1024 w zakresie min od 0,5 do 6 obrazów/s |  |  |
|  |  | Akwizycja i zapis na HD scen kardioangiograficznych w matrycy min. 1024 x 1024 w zakresie min od 10 do 30 obrazów/s |  |  |
|  |  | Rzeczywista głębokość przetwarzania systemu cyfrowego w matrycy 1024x1024 dla obrazów DR i scen kardiologicznych – min 12 bit |  |  |
|  |  | Pamięć obrazów na HD min 25 000 obrazów w matrycy 1024 x 1024 x min 12 bit bez kompresji stratnej |  |  |
|  |  | Zoom w postprocessingu |  |  |
|  |  | Angiografia rotacyjna w trybie DR (radiografia cyfrowa) |  |  |
|  |  | Protokoły badań, umożliwiające wykonywanie rekonstrukcji 3D na podstawie danych z angiografii rotacyjnej |  |  |
|  |  | Oprogramowanie do poprawy wizualizacji stentów w naczyniach wieńcowych (CLEARstent, StentBoost, StentViz, Stent Optimizer lub odpowiednio do nomenklatury producenta) |  |  |
|  |  | Sterowanie funkcjami systemu cyfrowego z pulpitu sterowniczego systemu cyfrowego w sali badań |  |  |
|  |  | Pulpit sterowniczy systemu cyfrowego w sterowni |  |  |
|  |  | Archiwizacja obrazów na CD-R i DVD w standardzie DICOM 3.0 z dogrywaniem programu przeglądarki DICOM umożliwiającego odtwarzanie nagranych CD-R i DVD na komputerach osobistych |  |  |
|  |  | Odtwarzanie nagranych w standardzie DICOM (wcześniej lub na innych aparatach) płyt CD-R i DVD wraz z prezentacją odtworzonych obrazów na monitorach obrazowych w sali badań oraz w sterowni |  |  |
|  |  | Akwizycja przebiegu EKG, prezentacja synchronicznie ze sceną kardioangiograficzną na monitorach obrazowych w sali zabiegowej i w sterowni oraz zapis na HD synchronicznie ze sceną |  |  |
|  |  | Archiwizacja przebiegu EKG na CD-R i DVD razem ze sceną kardioangiograficzną (z możliwością synchronicznego odtworzenia przebiegu EKG i sceny) |  |  |
|  |  | Interfejs sieciowy DICOM 3.0 z funkcjami: DICOM Send DICOM Storage Commitment DICOM Query/Retrieve DICOM Worklist |  |  |
|  |  | Funkcja wykonywania automatycznej, odbywającej się w tle, archiwizacji danych obrazowych w standardzie DICOM (na płytach CD-R i DVD oraz zdefiniowanym węźle sieciowym) w miarę akwizycji kolejnych serii / scen – funkcja auto-send. |  |  |
|  |  | Eksport Badań w formatach JPG i AVI oraz DI-COM na zewnętrzny nośnik USB (dysk zewnętrz-ny) |  |  |
| VII |  | Stacja postprocessingowa realizująca poniższe wymogi funkcjonalne i techniczne |  |  |
|  |  | Wyprowadzenie sygnału obrazowego na monitor min 19’ w sali zabiegowej opisany powyżej |  |  |
|  |  | Monitor stacji postprocessingowej (min 19”, TFT/LCD, kolorowy) w sterowni |  |  |
|  |  | HDD ≥ 290 GB |  |  |
|  |  | Możliwość wyświetlania / przeglądania / archiwizacji obrazów angiograficznych (DICOM XA) |  |  |
|  |  | Możliwość wyświetlania / przeglądania / archiwizacji obrazów pochodzących z innych urządzeń diagnostyki obrazowej (zgodnych ze standardem DICOM) |  |  |
|  |  | Zoom i lupa |  |  |
|  |  | DICOM 3.0: Dicom Send Dicom Receive Dicom Query/Retrieve Dicom Print |  |  |
|  |  | Nagrywarka do archiwizacji obrazów na CD-R i DVD w standardzie DICOM 3.0 z dogrywaniem viewera umożliwiającego odtwarzanie nagranych dysków na komputerach osobistych |  |  |
|  |  | Eksport danych w formatach Windows (obrazy statyczne i dynamiczne) |  |  |
|  |  | Oprogramowanie do rekonstrukcji wysokokontrastowej 3D z danych uzyskanych z akwizycji w szybkiej angiografii rotacyjnej w trybie DR (radiografia cyfrowa) |  |  |
|  |  | MIP |  |  |
|  |  | MPR |  |  |
|  |  | VRT |  |  |
|  |  | Prezentacja obiektów 3D z cieniowaniem (SSD) z możliwością zmiany położenia źródła oświetlenia |  |  |
|  |  | Transparency view – prezentacja naczyń zrekonstruowanych z rotacyjnej angiografii wysokokontrastowej w formie uwidocznionych krawędzi naczyń z „pustym” środkiem |  |  |
|  |  | Różnicowanie na jednym obrazie dwóch obiektów wysokokontrastowych o prawie takiej samej gęstości lub prezentacja niskokontrastowego obiektu 3D wraz z wysokokontrastowym obiektem 3D na jednym obrazie – tzw. Dual Volume Display (Calciview, iDentify lub odpowiednio do nomenklatury producenta). |  |  |
|  |  | Roadmap 3D z automatyczną korektą położenia obiektu 3D względem nałożonego obrazu 2D z prześwietlenia (uwzględniającą zmiany położenia statywu, stołu, powiększenia i odległości SID) |  |  |
|  |  | Pomiary objętości na zrekonstruowanym obiekcie 3D |  |  |
|  |  | Oprogramowanie do wirtualnej endoskopii umożliwiające ocenę anatomii lewego przedsionka i ujścia żył płucnych; możliwość pomiaru średnicy ujścia żył płucnych |  |  |
|  |  | Oprogramowanie do planowania i prowadzenia zabiegów ablacji, umożliwiające pozycjonowanie markerów (punkty i linie) na powierzchni obiektu/w obiekcie 3D uzyskanego z rekonstrukcji danych z niskokontrastowej angiografii rotacyjnej wraz z zastosowaniem takiego obrazu jako maski do roadmapu 3D z automatyczną korektą położenia obiektu 3D względem nałożonego obrazu 2D z prześwietlenia (uwzględniającą zmiany położenia statywu, stołu, powiększenia i odległości SID) |  |  |
|  |  | Prezentacja konturów/obrysu obiektu 3D uzyskanego z rekonstrukcji danych z niskokontrastowej angiografii rotacyjnej wraz z zastosowaniem takiego obrazu jako maski do roadmapu 3D z automatyczną korektą położenia obiektu 3D względem nałożonego obrazu 2D z prześwietlenia (uwzględniającą zmiany położenia statywu, stołu, powiększenia i odległości SID) |  |  |
|  |  | Automatyczne ustawienie statywu w pozycji odpowiadającej obróconemu obiektowi 3D |  |  |
|  |  | Automatyczny obrót obiektu 3D do położenia odpowiadającego widokowi obiektu 3D po zmianie położenia statywu |  |  |
|  |  | Pulpit obsługi stacji rekonstrukcji 3D w sterowni |  |  |
|  |  | Pulpit obsługi stacji rekonstrukcji 3D w sali zabiegowej (zintegrowany w pulpicie obsługi systemu cyfrowego angiografu lub osobny) |  |  |
| VIII |  | Stacja parametrów życiowych pacjenta (cathlab) |  |  |
|  |  | Transfer danych demograficznych pacjentów rejestrowanych w stacji badań hemodynamicznych do systemu cyfrowego kardioangiografu lub odwrotnie |  |  |
|  |  | Baza danych umożliwiająca przechowywanie wyników badań: danych demograficznych pacjentów wraz z zarejestrowanymi przynależnymi przebiegami EKG, ciśnień i innymi mierzonymi parametrami oraz z wyliczonymi wskaźnikami |  |  |
|  |  | Konsola komputerowa z dwoma kolorowymi monitorami o przekątnej min. 19" w sterowni: - min. 12-kanałowy monitor przebiegów do prezentacji mierzonych wartości - monitor dialogowy do komunikacji z systemem komputerowym stacji badań hemodynamicznych |  |  |
|  |  | Prezentacja krzywych, parametrów, danych demograficznych pacjentów i wyliczonych wskaźników na jednym z opisanych powyżej monitorów obrazowych na sali zabiegowej |  |  |
|  |  | Pomiar i jednoczesna prezentacja min. 12 kanałów EKG, łącznie z dostawą min 3 kabli EKG |  |  |
|  |  | Pomiar i prezentacja częstości akcji serca |  |  |
|  |  | Pomiar i prezentacja cardiac output (CO) metodą termodylucji i Ficka (z wyłączeniem dostawy akcesoriów) |  |  |
|  |  | Pomiar i prezentacja ciśnienia nieinwazyjnego, łącznie z dostawą min 3 mankietów pomiarowych różnej wielkości |  |  |
|  |  | Pomiar i jednoczesna prezentacja min. 4 różnych ciśnień inwazyjnych, łącznie z dostawą min 50 czujników jednorazowych |  |  |
|  |  | UPS dla stacji badań hemodynamicznych umożliwiający w przypadku zaniku zasilania zapisanie w pamięci zmierzonych krzywych/wyliczonych parametrów hemodynamicznych |  |  |
| IX |  | Wyposażenie dodatkowe angiografu |  |  |
|  |  | Osłona przed promieniowaniem na dolne partie ciała (dla personelu) w postaci fartucha z gumy ołowiowej mocowanego z boku stołu pacjenta o równoważniku min. 0,5 mm Pb |  |  |
|  |  | Pulsoksymetr ze sfingometrem |  |  |
|  |  | Osłona przed promieniowaniem na górne części ciała w postaci szyby ołowiowej mocowanej na szynach na suficie |  |  |
|  |  | Lampa w technologii LED do podświetlania pola cewnikowania montowana w nawiewniku laminarnym |  |  |
|  |  | Interkom do komunikacji głosowej sterownia – sala zabiegowa |  |  |
|  |  | Wstrzykiwacz wysokociśnieniowy · predefiniowane programy automatyczne kardiologiczne (LCA, RCA, LV/Ao) oraz obwodowe (Pigtail, Selective, Microcatheter), a także definiowane przez użytkownika; · ustawianie parametrów strzykawki do zabiegu poprzez 10.5’’ dotykowy, kolorowy ekran; · definiowane przez użytkownika przepływy kontrastu stałe lub zmienne w zakresie od 0.8 do 40ml/sek., zmiany o 0.10ml/sek; · zakres ciśnienia – definiowany przez operatora – 13.79 do 82.76 bara; · zakresy czasowe – definiowane przez operatora – 0 do 1 sek. (zmiany o 0,1 sek.) · funkcja KVO (Keep Vessel Open): zakres przepływu od 0,1 – 10ml/min z limitem 20min; maksymalna objętość roztworu soli fizjologicznej – 200ml; · podawanie kontrastu cewnikami o średnicy od 4Fr · objętość – sterowana przez użytkownika – ustawiane limity w zakresie od 0.8 do 99.9ml (zmiany o 0.1ml) · pojemność strzykawki – 100ml · czujniki powietrza, opróżnienia i napełniania kontrastu; · manualne lub w pełni automatyczne napełnianie (3ml/sek.), przepłukiwanie i odpowietrzanie strzykawki; · automatyczne przełączanie między kontrastem i solą fizjologiczną; · możliwość zamontowania na ramieniu przy stole operacyjnym, lub na zewnętrznym wózku · kontroler pneumatyczny dwuprzyciskowy, umożliwiający precyzyjną, płynną kontrolę podawania kontrastu i przepłukiwania solą fizjologiczną · kompatybilny ze wszystkimi modelami sprzętu obrazującego na rynku · integracja wstrzykiwacza z Angiografem umożliwiająca automatyczne rozpoczęcie iniekcji przy rozpoczęciu skanowania. |  |  |
| X |  | Wymagania dodatkowe |  |  |
|  |  | Aparat fabrycznie nowy wyprodukowany w 2015 |  |  |
|  |  | Zdalna diagnostyka serwisowa Kardioangiografu komputerowego z możliwością oceny technicznej poszczególnych modułów. Szpital udostępni niezbędny do tego celu tunel VPN. |  |  |
|  |  | Zestaw fantomów do kontroli jakości ANGIOGRAFU i monitorów, oprogramowanie do kontroli jakości. Kalibrator do monitorów diagnostycznych Zakres testów kontroli jakości zgodnie rozporządzeniem ministra zdrowia nr 51 z dnia 09 marca 2011 Fantom do kontroli jakości aparatu RTG powinien składać się z elementów umożliwiających ocenę/pomiar: - rozdzielczość przestrzenna - zniekształcenie obrazu - powtarzalność ekspozycji/mocy dawki – dawkomierz do oceny testu |  |  |
|  |  | System awaryjnego podtrzymania napięcia umożliwiający w razie zaniku zasilania dokończenie rozpoczętego zabiegu min 15 min podtrzymania skopii |  |  |
|  |  | Dostarczenie środków ochrony indywidualnej: - Fartuchy zabiegowe wersja „lekka” 0,5mm Pb typ DS 6 szt. w rozmiarze: - 2 szt. kolor czerwony rozmiar S - 2 szt. kolor zielony rozmiar M - 2 szt. kolor srebrny rozmiar L Do każdego fartucha pas odciążający typ PA w kolorze fartucha i jego rozmiarze Osłona na tarczycę 0,5mmPb ( 8 cm)- 6 szt.: - 2 szt. kolor czerwony - 2 szt. kolor zielony - 2 szt. kolor srebrny - Google ochronne 0,75mmPb – 3 szt. - Wieszak ścienny potrójny szt. 2 wraz z montażem |  |  |
|  |  | Dostarczenie katalogu producenta zaoferowanego sprzętu umożlwiającego potwierdzenie wymagań z zaznaczeniem strony dla każdej wymaganej wartości i wpisaniem jej numeru w rubryce „ Potwierdzenie wymagań” |  |  |
|  |  | Wykonawca do oferty załączy DTR (dokumentację techniczno - ruchową) oraz wytyczne instalacyjne dla całości sprzętu w celu przygotowania przez Zamawiającego pomieszczeń pod instalacje przedmiotu zamówienia |  |  |
|  |  | Termin dostawy przedmiotu zamówienia zostanie wskazany przez Zamawiającego po wcześniejszym przygotowaniu pomieszczeń pod instalację, zgodnie z załączonymi przez Wykonawcę DTR i wymaganiami instalacyjnymi, jednak nie później niż do dnia 31.07.2015r Wykonawca dostarczy zainstaluje, uruchomi , przeszkoli w terminie 40 dni od daty wskazanej przez Zamawiającego. |  |  |
| XI |  | Szkolenia |  |  |
|  |  | Szkolenie podstawowe z obsługi systemu dla lekarzy i techników w siedzibie Zamawiającego w terminie uzgodnionym z Zamawiającym pozwalające na samodzielną obsługę systemu przez personel min. 3 osoby z wystawieniem imiennych certyfikatów |  |  |
|  |  | Szkolenie przypominające personelu lekarskiego i techników w terminie uzgodnionym z Zamawiającym |  |  |
| XII |  | Gwarancja i wymagania instalacyjne |  |  |
|  |  | Prace adaptacyjne wynikłe podczas montażu i instalacji przedmiotu zamówienia wykonane będą z uwzględnieniem zaprojektowanych instalacji (Projekt wykonawczy miejsca instalacji sprzętu stanowi Załącznik nr 1B do SIWZ) a w szczególności: - Wykonanie tablic elektrycznych dla podłączenia aparatu - Wykonanie instalacji elektrycznej dla podłączenia UPS (z panelem obsługi w sterowni) - Montaż lampy LED w nawiewniku laminarnym - Wykonanie projektu ochrony radiologicznej wraz z jego pozytywnym zaopiniowaniem w WSSE - Dostosowanie pomieszczeń do jego wymogów (wykonanie osłon RTG) - Wykonanie i zainstalowanie elementów nośnych konstrukcji monitorów w sali zabiegowej - Wykonanie dodatkowych układów chłodzenia w przypadku, gdy okaże się, iż posiadane przez Zamawiającego systemy są niewystarczające według wymagań producenta sprzętu |  |  |
|  |  | Wykonanie i objecie gwarancją systemów niezbędnych do prawidłowej pracy przedmiotu zamówienia (np. system chłodzenia, osłony stałe, ruchome zasilacz UPS) |  |  |
|  |  | Wykonawca dostarczy odpowiednie meble umożliwiające zainstalowanie przedmiotu zamówienia. Kolor i wzór mebli musi zostać zaakceptowany przez zamawiającego. |  |  |
|  |  | Wykonanie przeglądów technicznych w okresie gwarancji zgodnie z zaleceniami producenta, potwierdzonych raportami serwisowymi i wpisami do paszportów technicznych urządzeń. |  |  |
|  |  | W okresie gwarancji co najmniej raz w roku wykonanie testów eksploatacyjnych aparatu i dostarczenie sprawozdań z testów |  |  |
|  |  | W okresie gwarancji wykonanie testów odbiorczych i eksploatacyjnych aparatu i dostarczenie sprawozdań z testów po każdej naprawie znaczącego podzespołu systemu (lampa, generator, detektor itp.) |  |  |
|  |  | W okresie gwarancji co najmniej raz w roku wykonanie testów monitorów diagnostycznych aparatu i stacji opisowych, dostarczenie sprawozdań z testów |  |  |
|  |  | Dokonanie integracji stacji Kardioangiografu, do systemu PACS i RIS firmy Pixel oraz HIS Infomedica, posiadanego przez Zamawiającego w zakresie: - Konfiguracji systemu RIS umożliwiającej rejestrowanie badań dla pracowni EPS i ABLACJI oraz wystawienie listy roboczej dla aparatu - Konfiguracji systemu RIS umożliwiającej rejestrowanie badań dla pracowni EPS i ABLACJI oraz wystawienie listy roboczej dla aparatu - Konfiguracji systemu RIS umożliwiającej opisywanie badań dla pracowni EPS i ABLACJI - Konfiguracji systemu ExPACS do współpracy z Kardioangiografem - W ramach przeprowadzonej integracji z Kardioandiografem obsługiwane będą komunikaty DICOM Sent, Worklist, MPPS, Query, Retrive - Wykonanie bezpiecznego interfejsu (w ramach posiadanych przez zamawiającego systemów RIS i PACS) umożliwiającego konsultacje wybranego badania przez zewnętrzne upoważnione do tego podmioty (konsultacja badań) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa art. 31, 36 Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z 29.08.1997 r. oraz Rozporządzenie MSWIA z 29.04.2004 r. Aplikacja, która zostanie utworzona przez Wykonawcę ma umożliwiać tylko wgląd (bez edycji) w obraz wybranego badania z kardioangiografu celem konsultacji przez zewnętrzny upoważniony do tego podmiot. Aplikacja powinna wymuszać indywidualne logowanie się osób z tego podmiotu (wraz ze zmianą hasła) mających dostęp do badań jak również raportowanie tych logowań pod względem ilości raz w miesiącu. - Szkolenia personelu w zakresie przeprowadzonej integracji i obsługi systemów |  |  |
|  |  | Wykonanie testów odbiorczych i eksploatacyjnych po zainstalowaniu urządzenia |  |  |
|  |  | Gwarancja na wszystkie składowe będące przedmiotem zamówienia elementy systemu min. 5 lat |  |  |
|  |  | Certyfikaty i świadectwa dopuszczające wszystkie składowe przedmiotu zamówienia do użytku i stosowania na terenie RP wymagane zgodnie z ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 roku |  |  |
|  |  | Instrukcje obsługi w języku polskim dla wszystkich składowych przedmiotu zamówienia wraz z realizacją dostawy |  |  |
|  |  | Czas skutecznej naprawy od momentu zgłoszenia awarii - max 5 dni roboczych rozumiane jako dni od pn -pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy |  |  |
|  |  | Okres dostępności części zamiennych dla wszystkich składowych przedmiotu zamówienia od daty sprzedaży przez min. 10 lat, z zastrzeżeniem, że dla sprzętu IT i dla oprogramowania okres ten wynosi lat 5 |  |  |
| Pozycja 2 - Dostawa Kardioangiografu dla pracowni Hemodynamiki wraz z adaptacją pomieszczeń, montażem i uruchomieniem oraz szkoleniem pracowników w zakresie obsługi aparatu |  |  |  |  |
| Lp. | Sprzęt |  | Liczba sztuk |  |
| 1. | Kardioangiograf |  | 1 |  |
| Producent……………………………………………… |  |  | Model……………………………………… |  |
| l.p. |  | Wymagania Zamawiającego (warunek) | Potwierdzenie minimalnych wymagań lub /Parametry oferowane (podać dokładne wartości ) ze wskazaniem nr strony w katalogu |  |
| I |  | Statyw |  |  |
| 1. |  | Mocowanie statywu na podłodze |  |  |
| 2. |  | Silnikowe ustawianie statywu w położeniach umożliwiającym wykonywanie zabiegów kardiologicznych (min. Ramię C za głową pacjenta) |  |  |
| 3. |  | Obszar badania pacjenta bez konieczności przekładania/przesuwania go na stole min. 120 cm |  |  |
| 4. |  | Zakres projekcji LAO/RAO w pozycji statywu za głową pacjenta≥ 240° (podać zakres i wartości w obu kierunkach) |  |  |
| 5. |  | Zakres projekcji CRAN/CAUD w pozycji statywu za głową pacjenta≥ 90° (podać zakres i wartości w obu kierunkach) |  |  |
| 6. |  | Maksymalna szybkość ruchów statywu w płaszczyźnie LAO/RAO w pozycji statywu za głową pacjenta z wyłączeniem ruchów statywu przy angiografii rotacyjnej≥ 25°/s |  |  |
| 7. |  | Maksymalna szybkość ruchów statywu w płaszczyźnie CRAN/CAUD w pozycji statywu za głową pacjenta z wyłączeniem ruchów statywu przy angiografii rotacyjnej≥ 18°/s |  |  |
| 8. |  | Szybkość ruchów statywu przy wykonywaniu angiografii rotacyjnej≥ 40°/s |  |  |
| 9. |  | Pamięć pozycji statywu min. 50 pozycji |  |  |
| 10. |  | Automatyczne ustawianie statywu (angulacje statywu, pozycje przysłon i odległość cyfrowego detektora od lampy rtg) w pozycji odpowiadającej wybranemu obrazowi referencyjnemu 2D |  |  |
| 11. |  | Pulpit sterowniczy ruchów statywu w sali zabiegowej |  |  |
| 12. |  | System zabezpieczenia przed kolizją |  |  |
|  |  | Prezentacja danych systemowych w sali badań (min.: kąty projekcji, SID, tryb pracy, status cieplny lampy, dawka promieniowania) |  |  |
| II |  | Stół pacjenta |  |  |
|  |  | Mocowanie stołu na podłodze |  |  |
|  |  | Zakres obrotu wokół osi pionowej, min. +/-90° |  |  |
|  |  | Płyta pacjenta przezierna dla promieniowania RTG, z anatomicznym wcięciem w obszarze klatki piersiowej i głowy |  |  |
|  |  | Występ blatu stołu bez zawartości metalu ≥125 cm |  |  |
|  |  | Przesuw wzdłużny płyty pacjenta min. 120 cm |  |  |
|  |  | Przesuw poprzeczny płyty pacjenta , min. +/- 17 cm |  |  |
|  |  | Regulacja wysokości stołu, silnikowo, min. 28 cm |  |  |
|  |  | Max. ciężar pacjenta ≥ 200 kg |  |  |
|  |  | Dopuszczenie wykonywania akcji reanimacyjnej na wysuniętym blacie stołu |  |  |
|  |  | Dodatkowe obciążenie płyty stołu dla akcji reanimacyjnej (przy wysuniętej płycie stołu) min. 50 kg |  |  |
|  |  | Akcesoria: Minimum: materac, podkładka (przepuszczalna dla promieniowania rtg) pod ramię przy iniekcji, podkładki pod ramiona zabezpieczające przed spadnięciem ramion z płyty, statyw na płyny infuzyjne, szyny na akcesoria z 3 stron stołu, szyny na akcesoria w obrębie klatki piersiowej/brzucha pacjenta, wieszak na parawan anestetyczny mocowany na szynach akcesoryjnych, podkładki pod ramiona za głową pacjenta + uchwyty na dłonie pacjenta dla badań kardiologicznych. |  |  |
|  |  | Stół i wszystkie pulpity sterownicze w sali zabiegowej wodoszczelny |  |  |
| III |  | Generator w.cz. |  |  |
|  |  | Maksymalna moc wyjściowa Min. 100 kW |  |  |
|  |  | Minimalny czas ekspozycji ≤ 1 ms |  |  |
|  |  | Maksymalne obciążenie generatora mocą ciągłą w trakcie prześwietlenia (dla min. 30 minut) nie mniejsze niż 2500W |  |  |
|  |  | Włączniki ekspozycji (pedał) w sali badań (do prześwietleń i zdjęć) w technologii bezprzewodowej |  |  |
| IV |  | Lampa RTG / przysłony |  |  |
|  |  | Liczba ognisk ≥ 2 |  |  |
|  |  | Rozmiar najmniejszego ogniska (IEC/EN 60336) ≤0,5 mm |  |  |
|  |  | Rozmiar ogniska kolejnego po najmniejszym (IEC/EN 60336) ≤1,0 mm |  |  |
|  |  | Ułożyskowanie anody bezszumowe w łożysku „płynnym” – tj. z płynnego metalu |  |  |
|  |  | Pojemność cieplna anody ≥ 2400 kHU |  |  |
|  |  | Pojemność cieplna kołpaka ≥ 4500 kHU |  |  |
|  |  | Max obciążenie lampy mocą ciągłą w trakcie prześwietlenia (dla min. 10 min) Min. 2500 (w przypadku, gdy max. obciążenie generatora mocą ciągłą w trakcie prześwietlenia jest mniejsze niż max. obciążenie lampy - należy podać wartość dla generatora) |  |  |
|  |  | Maksymalny prąd fluroskopii pulsacyjnej (z wykorzystaniem małego ogniska) ≥ 200 mA (w przypadku, gdy maks. wartość prądu anodowego fluoroskopii pulsacyjnej generatora jest mniejsza niż maks. wartość prądu anodowego fluoroskopii pulsacyjnej lampy RTG należy podać wartość dla generatora) |  |  |
|  |  | Przysłona prostokątna |  |  |
|  |  | Filtr półprzepuszczalny |  |  |
|  |  | Dodatkowa filtracja promieniowania (np. filtry miedziowe) przy prześwietleniu i ekspozycjach zdjęciowych/scenach minimum odpowiednik 0,6 mm Cu |  |  |
|  |  | Ilość stopni filtracji miedziowej ≥3 wartości |  |  |
|  |  | Promieniowanie przeciekowe kołpaka przy 125 kV, 2000 W i w odległości max. 1 m ≤0,5 mGy/h |  |  |
|  |  | Pomiar dawki promieniowania na wyjściu z lampy RTG wraz z prezentacją sumarycznej dawki z prześwietlenia i akwizycji w trybie zdjęciowym na monitorze/wyświetlaczu w sali zabiegowej |  |  |
| V |  | Rentgenowski tor obrazowania z detektorem płaskim |  |  |
|  |  | Płaski detektor cyfrowy o wymiarach pola widzenia min 17x17 cm |  |  |
|  |  | DQE [%] ≥ 73%, |  |  |
|  |  | Głębia bitowa detektora ≥14 bit |  |  |
|  |  | Wielkość pixela [μm] ≤ 184 μm |  |  |
|  |  | Graniczna rozdzielczość płaskiego panelu cyfrowego (tzw. częstotliwość Nyquista) ≥ 2,7 pl/mm, podać |  |  |
|  |  | Liczba pól obrazowych detektora ≥ 3, podać |  |  |
|  |  | Zawieszenie sufitowe w sali zabiegowej dla monitora LCD min 56” (na szynach jezdnych, z możliwością przesuwu monitora) |  |  |
|  |  | Monitor LCD min 56” z możliwością podłączenia i jednoczasowej prezentacji min 8 sygnałów obrazowych |  |  |
|  |  | Okablowanie umożliwiające doprowadzenie do monitora LCD min 56” na sali zabiegowej następujących sygnałów wizyjnych: - obraz live angiografu, - obraz referencyjny angiografu, - obraz ze stacji rekonstrukcji 3D, - obraz ze stacji parametrów życiowych pacjenta - 2x do podłączenia sygnałów z innych urządzeń generujących sygnały cyfrowe (DVI-D) bądź też analogowe (VGA) - pozostałe wejścia: rezerwa |  |  |
|  |  | 1 monitor obrazowy angiografu w sterowni (live) typu ”flat” (TFT/LCD) o przekątnej min 18” |  |  |
|  |  | Maks. luminacja monitorów obrazowych angiografu (live i referencyjny) w sali zabiegowej i sterowni ≥450Cd/m2 |  |  |
| VI |  | System cyfrowy/ postprocessing/ archiwizacja |  |  |
|  |  | Dodatkowy pakiet specjalizowanych algorytmów działających w czasie rzeczywistym, poprawiających jakość uzyskiwanego obrazu i umożliwiających obrazowanie z obniżoną dawką |  |  |
|  |  | Matryca akwizycyjna – min 1024x1024 |  |  |
|  |  | Matryca prezentacyjna – min 1024x1024 |  |  |
|  |  | Cyfrowe prześwietlenie pulsacyjne w zakresie min. od 4 do 30 pulsów/s |  |  |
|  |  | Pamięć ostatniego obrazu (LIH) |  |  |
|  |  | Zapis ostatnich obrazów fluoroskopii na HD min. 600 |  |  |
|  |  | Ustawianie położenia przysłon (prostokątnej i półprzepuszczalnej) znacznikami graficznymi na obrazie zatrzymanym bez promieniowania |  |  |
|  |  | Akwizycja i zapis na HD serii angiograficznych DR (radiografia cyfrowa) i DSA w matrycy min. 1024 x 1024 w zakresie min od 0,5 do 6 obrazów/s |  |  |
|  |  | Akwizycja i zapis na HD scen kardioangiograficznych w matrycy min. 1024 x 1024 w zakresie min od 10 do 30 obrazów/s |  |  |
|  |  | Rzeczywista głębokość przetwarzania systemu cyfrowego [bit] w matrycy 1024x1024 dla obrazów DR, DSA i scen kardiologicznych – min 12 bit |  |  |
|  |  | Pamięć obrazów na HD min 50 000 obrazów w matrycy 1024 x 1024 12 bit bez kompresji stratnej |  |  |
|  |  | Zoom w postprocessingu |  |  |
|  |  | Roadmapping |  |  |
|  |  | DSA online i offline |  |  |
|  |  | Automatyczny i manualny pixekshift |  |  |
|  |  | Angiografia rotacyjna w trybie DR (radiografia cyfrowa) i DSA |  |  |
|  |  | Oprogramowanie do analizy stenoz w naczyniach wieńcowych (min.: automatyczne rozpoznawanie kształtów; określanie stopnia stenozy; automatyczna i manualna kalibracja, pomiary odległości) w oparciu o algorytmy CAAS II |  |  |
|  |  | Oprogramowanie do poprawy wizualizacji stentów w naczyniach wieńcowych (CLEARstent, StentBoost, StentViz, Stent Optimizer lub odpowiednio do nomenklatury producenta) |  |  |
|  |  | Sterowanie funkcjami systemu cyfrowego z pulpitu sterowniczego systemu cyfrowego w sali badań |  |  |
|  |  | Realizacja funkcji ewaluacyjnych systemu cyfrowego z pulpitu sterowniczego w sali badań (łącznie z analizą stenoz) |  |  |
|  |  | Pulpit sterowniczy systemu cyfrowego w sterowni |  |  |
|  |  | Realizacja funkcji ewaluacyjnych systemu cyfrowego z pulpitu sterowniczego w sterowni (łącznie z analizą stenoz) |  |  |
|  |  | Archiwizacja obrazów na CD-R i DVD w standardzie DICOM 3.0 z dogrywaniem programu przeglądarki DICOM umożliwiającego odtwarzanie nagranych CD-R i DVD na komputerach osobistych |  |  |
|  |  | Odtwarzanie nagranych w standardzie DICOM (wcześniej lub na innych aparatach) płyt CD-R i DVD wraz z prezentacją odtworzonych obrazów na monitorach obrazowych w sali badań oraz w sterowni |  |  |
|  |  | Akwizycja przebiegu EKG, prezentacja synchronicznie ze sceną kardioangiograficzną na monitorach obrazowych w sali zabiegowej i w sterowni oraz zapis na HD synchronicznie ze sceną |  |  |
|  |  | Archiwizacja przebiegu EKG na CD-R i DVD razem ze sceną kardioangiograficzną (z możliwością synchronicznego odtworzenia przebiegu EKG i sceny) |  |  |
|  |  | Interfejs sieciowy DICOM 3.0 z funkcjami: DICOM Send DICOM Storage Commitment DICOM Query/Retrieve DICOM Worklist |  |  |
|  |  | Funkcja wykonywania automatycznej, odbywającej się w tle, archiwizacji danych obrazowych w standardzie DICOM (na płytach CD-R i DVD oraz zdefiniowanym węźle sieciowym) w miarę akwizycji kolejnych serii / scen – funkcja auto-send. |  |  |
|  |  | Eksport Badań w formatach JPG i AVI oraz DICOM na zewnętrzny nośnik USB (dysk zewnętrzny) |  |  |
| VII |  | Stacja postprocessingowa realizująca poniższe wymogi funkcjonalne i techniczne |  |  |
|  |  | Wyprowadzenie sygnału obrazowego na monitor min 56”” w sali zabiegowej opisany powyżej |  |  |
|  |  | Monitor stacji postprocessingowej (min 19”, TFT/LCD, kolorowy) w sterowni |  |  |
|  |  | HDD ≥ 290 GB |  |  |
|  |  | Możliwość wyświetlania / przeglądania / archiwizacji obrazów angiograficznych (DICOM XA) w tym z DSA |  |  |
|  |  | Możliwość wyświetlania / przeglądania / archiwizacji obrazów pochodzących z innych urządzeń diagnostyki obrazowej (zgodnych ze standardem DICOM) |  |  |
|  |  | Zoom i lupa |  |  |
|  |  | DICOM 3.0: Dicom Send Dicom Receive Dicom Query/Retrieve Dicom Print |  |  |
|  |  | Nagrywarka do archiwizacji obrazów na CD-R i DVD w standardzie DICOM 3.0 z dogrywaniem viewera umożliwiającego odtwarzanie nagranych dysków na komputerach osobistych |  |  |
|  |  | Eksport danych w formatach Windows (obrazy statyczne i dynamiczne) |  |  |
|  |  | Oprogramowanie do rekonstrukcji wysokokontrastowej 3D z danych uzyskanych z akwizycji w szybkiej angiografii rotacyjnej w trybie DR (radiografia cyfrowa) i DSA |  |  |
|  |  | MIP |  |  |
|  |  | MPR |  |  |
|  |  | VRT |  |  |
|  |  | Prezentacja obiektów 3D z cieniowaniem (SSD) z możliwością zmiany położenia źródła oświetlenia |  |  |
|  |  | Transparency view – prezentacja naczyń zrekonstruowanych z rotacyjnej angiografii wysokokontrastowej w formie uwidocznionych krawędzi naczyń z „pustym” środkiem |  |  |
|  |  | Różnicowanie na jednym obrazie dwóch obiektów wysokokontrastowych o prawie takiej samej gęstości lub prezentacja niskokontrastowego obiektu 3D wraz z wysokokontrastowym obiektem 3D na jednym obrazie – tzw. Dual Volume Display (Calciview, iDentify lub odpowiednio do nomenklatury producenta). |  |  |
|  |  | Pomiary objętości na zrekonstruowanym obiekcie 3D |  |  |
|  |  | Roadmap 3D z automatyczną korektą położenia obiektu 3D względem nałożonego obrazu 2D z prześwietlenia (uwzględniającą zmiany ruchów statywu stołu, powiększenia i odległości SID) |  |  |
|  |  | Oprogramowanie do automatycznej segmentacji łuku aorty na obrazach 3D, umożliwiające znakowanie odejść tętnic wieńcowych i płaszczyzny ujścia aorty oraz lokalizację płaszczyzny zastawki aortalnej bazujące na danych wejściowych z niskokontrastowej śródzabiegowej angiografii rotacyjnej lub z wykonanych wcześniej badań TK/MR |  |  |
|  |  | Automatyczne ustawienie statywu w pozycji odpowiadającej obróconemu obiektowi 3D |  |  |
|  |  | Automatyczny obrót obiektu 3D do położenia odpowiadającego widokowi obiektu 3D po zmianie położenia statywu |  |  |
|  |  | Pulpit obsługi stacji rekonstrukcji 3D w sterowni |  |  |
|  |  | Pulpit obsługi stacji rekonstrukcji 3D w sali zabiegowej (zintegrowany w pulpicie obsługi systemu cyfrowego angiografu lub osobny) |  |  |
| VIII |  | Stacja parametrów życiowych pacjenta (cathlab) |  |  |
|  |  | Transfer danych demograficznych pacjentów rejestrowanych w stacji badań hemodynamicznych do systemu cyfrowego kardioangiografu lub odwrotnie |  |  |
|  |  | Baza danych umożliwiająca przechowywanie wyników badań: danych demograficznych pacjentów wraz z zarejestrowanymi przynależnymi przebiegami EKG, ciśnień i innymi mierzonymi parametrami oraz z wyliczonymi wskaźnikami |  |  |
|  |  | Konsola komputerowa z dwoma kolorowymi monitorami o przekątnej min. 19" w sterowni: - min. 12-kanałowy monitor przebiegów do prezentacji mierzonych wartości - monitor dialogowy do komunikacji z systemem komputerowym stacji badań hemodynamicznych |  |  |
|  |  | Prezentacja krzywych, parametrów, danych demograficznych pacjentów i wyliczonych wskaźników na opisanym powyżej monitorze obrazowym min. 56” na sali operacyjnej |  |  |
|  |  | Pomiar i jednoczesna prezentacja min. 12 kanałów EKG, łącznie z dostawą min 3 kabli EKG |  |  |
|  |  | Pomiar i prezentacja częstości akcji serca |  |  |
|  |  | Pomiar i prezentacja cardiac output (CO) metodą termodylucji i Ficka (z wyłączeniem dostawy akcesoriów) |  |  |
|  |  | Pomiar i prezentacja ciśnienia nieinwazyjnego, łącznie z dostawą min 3 mankietów pomiarowych różnej wielkości |  |  |
|  |  | Pomiar i jednoczesna prezentacja min. 4 różnych ciśnień inwazyjnych, łącznie z dostawą min 50 czujników jednorazowych |  |  |
|  |  | Pomiar i prezentacja FFR |  |  |
|  |  | Oprogramowanie do obliczania parametrów hemodynamicznych (lewe i prawe serce dla dorosłych i dzieci, minimum: gradienty ciśnień, powierzchnie otwarcia zastawek, przecieki międzykomorowe, opory płucne |  |  |
|  |  | Dokumentacja (przebiegi oraz wyliczone wskaźniki) na oferowanej sieciowej drukarce laserowej |  |  |
|  |  | Archiwizacja mierzonych przebiegów na CD lub DVD |  |  |
|  |  | UPS dla stacji badań hemodynamicznych umożliwiający w przypadku zaniku zasilania zapisanie w pamięci zmierzonych krzywych/wyliczonych parametrów hemodynamicznych |  |  |
| IX |  | Wyposażenie dodatkowe angiografu |  |  |
|  |  | Osłona przed promieniowaniem na dolne partie ciała (dla personelu) w postaci fartucha z gumy ołowiowej mocowanego z boku stołu pacjenta o równoważniku min. 0,5 mm Pb |  |  |
|  |  | Pompy infuzyjne ze stacja dokująca 4 szt. Waga do 2.5 kg Zasilanie 230 V AC, 50 Hz. Ochrona przed porażeniem , klasa I, typ CF, odporność na defibrylację, ochrona przed zalaniem; min IP 22 Napisy na wyświetlaczu w języku polskim Wyświetlacz, na którym w czasie infuzji stale wyświetlane są min. następujące informacje: - nazwa leku, - szybkość dozowania (dawkowanie) leku - poziom ciśnienia dozowania wraz z wybranym progiem alarmu okluzji, - typ wybranej do infuzji strzykawki, - stan naładowania akumulatora. - objętość do końca wlewu. Zasilanie pomp mocowanych poza stacją dokującą bezpośrednio z sieci energetycznej – niedopuszczalny jest zasilacz zewnętrzny. Instalacja pompy w stacji dokującej: - pompy mocowane niezależnie, jedna nad drugą, - automatyczne przyłączenie zasilania ze stacji dokującej, - automatyczne przyłączenie portu komunikacyjnego ze stacji dokującej, Czas ładowania akumulatora do 100% po pełnym rozładowaniu maks 6 h Mocowanie pompy do pionowych kolumn, statywów oraz stacji dokujących bez konieczności zmiany lub demontażu uchwytu mocującego lub jakichkolwiek innych części. Uchwyt do przenoszenia pompy nie wymagający demontażu przy mocowaniu pomp w stacjach dokujących. Czas pracy z akumulatora min. 10 h przy infuzji 5ml/h Stosowanie strzykawek 5, 10, 20, 30, 50 ml. Podać typ i producenta Automatyczne rozpoznawanie objętości strzykawki Strzykawka montowana od czoła a nie od góry pompy. Dozowanie Szybkość dozowania w zakresie 0,1-1200 ml/h Szybkość dozowania Bolusa do 1200 ml/h Bolus manualny i automatyczny Programowanie parametrów podaży Bolus-a: - objętość / dawka - czas lub szybkość podaży Zmiana parametrów Bolus-a bez wstrzymywania infuzji Programowane parametry podaży dawki indukcyjnej: - objętość / dawka - czas lub szybkość podaży Programowanie parametrów infuzji w jednostkach: - ng, μg, mg, - mIU, IU, kIU, - na kg wagi ciała lub nie, - na min., godz., dobę. - mol, nmol, mmol, μmol Klawiatura numeryczna do wprowadzania wartości parametrów infuzji Historia infuzji – min. 2000 wpisów z datą i godziną zdarzenia Biblioteka leków – możliwość wprowadzenia do pamięci pompy: Nazwy leku Koncentracji leku Szybkości dozowania (dawkowanie) Całkowitej objętości (dawki) infuzji Parametrów bolusa (objętości / dawki i czasu podaży) Parametrów dawki indukcyjnej (jak dla bolusa) Limitów dla wszystkich wymienionych parametrów infuzji: - miękkich, ostrzegających o przekroczeniu zalecanych wartości parametrów, - twardych – blokujących możliwość wprowadzenia wartości z poza ich zakresu. Pojemność biblioteki min. 110 leków Dostępność oprogramowania komputerowego do tworzenia i przesyłania do pompy biblioteki leków pod systemem Windows XP, Windows 7 Okluzja Regulowany próg ciśnienia okluzji – min. 9 poziomów. Zmiana progu ciśnienia okluzji bez przerywania infuzji. Automatyczna redukcja bolusa okluzyjnego. Alarmy 5 min do opróżnienia strzykawki Pusta strzykawka 5 min do końca infuzji Koniec infuzji Nieprawidłowe mocowanie strzykawki Okluzja 30 min do rozładowania akumulatora Akumulator rozładowany Pompa uszkodzona Zanik zasilania Stacja dokująca - 1szt Stacja przystosowana do dokowania 4 pomp Uchwyty do mocowania na rurze sprzętowej Zasilanie pomp ze stacji dokującej- automatyczne podłączenie zasilania po umieszczeniu pompy w stacji |  |  |
|  |  | Osłona przed promieniowaniem na górne części ciała w postaci szyby ołowiowej mocowanej na szynach na suficie |  |  |
|  |  | Lampa bezcieniowa w technologii LED montowana w nawiewniku laminarnym |  |  |
|  |  | Interkom do komunikacji głosowej sterownia – sala zabiegowa |  |  |
|  |  | Wstrzykiwacz wysokociśnieniowy · predefiniowane programy automatyczne kardiologiczne (LCA, RCA, LV/Ao) oraz obwodowe (Pigtail, Selective, Microcatheter), a także definiowane przez użytkownika; · ustawianie parametrów strzykawki do zabiegu poprzez 10.5’’ dotykowy, kolorowy ekran; · definiowane przez użytkownika przepływy kontrastu stałe lub zmienne w zakresie od 0.8 do 40ml/sek., zmiany o 0.10ml/sek; · zakres ciśnienia – definiowany przez operatora – 13.79 do 82.76 bara; · zakresy czasowe – definiowane przez operatora – 0 do 1 sek. (zmiany o 0,1 sek.) · funkcja KVO (Keep Vessel Open): zakres przepływu od 0,1 – 10ml/min z limitem 20min; maksymalna objętość roztworu soli fizjologicznej – 200ml; · podawanie kontrastu cewnikami o średnicy od 4Fr · objętość – sterowana przez użytkownika – ustawiane limity w zakresie od 0.8 do 99.9ml (zmiany o 0.1ml) · pojemność strzykawki – 100ml · czujniki powietrza, opróżnienia i napełniania kontrastu; · manualne lub w pełni automatyczne napełnianie (3ml/sek.), przepłukiwanie i odpowietrzanie strzykawki; · automatyczne przełączanie między kontrastem i solą fizjologiczną; · możliwość zamontowania na ramieniu przy stole operacyjnym, lub na zewnętrznym wózku · kontroler pneumatyczny dwuprzyciskowy, umożliwiający precyzyjną, płynną kontrolę podawania kontrastu i przepłukiwania solą fizjologiczną · kompatybilny ze wszystkimi modelami sprzętu obrazującego na rynku · integracja wstrzykiwacza z Angiografem umożliwiająca automatyczne rozpoczęcie iniekcji przy rozpoczęciu skanowania. |  |  |
|  |  | System ultrasonografii wewnątrznaczyniowej IVUS zintegrowany ze stołem oraz monitorem angiografu Cyfrowy format przechowywania i wyszukiwania obrazów • Przechowuje do 25 przypadków na twardym dysku (HD) • Eksportowane badania DICOM mogą być przechowywane na CD, DVD oraz wymiennym twardym dysku (Removable HD) Czas działania • maksymalnie 6800 ujęć z użyciem wyciągarki ręcznej • 3000 ujęć z użyciem automatycznej wyciągarki 1mm/sec • 6000 ujęć z użyciem automatycznej wyciągarki 0,5mm/sec DICOM • Współpracuje z DICOM 3,0 • Działa jako SCU zarówno dla nośników wymiennych jak i sieci komputerowej • Rozdzielczość 512 x 512 • Pozwala na stratną i bezstratna kompresję obrazów JPEG • Współpracuje z US Multiframe (dane w pikselach), Grayscale Presentation State (pomiary i adnotacja tekstu), GrayScale Secondary Capture (zrzut ekranu), Key Object Selection SR Document (zakładki), General ECG Waveform oraz Basic Voice Audio (dane dźwiękowe) Specyfikacja systemu Monitor • System rozproszony (P4 3,2Ghz & Celeron 2GHz) Wyświetlane obrazy •Obrazy wielokrotne: • IVUS • IVUS/widok wzdłużny Monitor • 19” LCD (wbudowane głośniki i mikrofon) Przetwarzanie obrazów •HD: 80 GB •DVD: 4,7 GB •CD: 700 MB •Removable HD: 35 GB Przetwarzanie obrazów •DDP Filtracja drobinek krwi Wyświetlanie grafiki Pomiary: • Zakładki dla obrazów • 9 odległych Funkcja „Trace Assist” • Automatyczne śledzenie światła naczynia • Pokazuje minimalne i maksymalne przekroje, pola oraz % stenozy (funkcja obsługiwana przez operatora) Ustawianie obrazu • Automatyczne rozpoznawanie cewnika • Automatyczne dostosowanie powiększenia do częstotliwości cewnika System wyciągarki •Wmontowany z jednorazowymi saneczkami Przegląd dynamiczny Animacja statycznych obrazów IVUS pozwalająca na lepszą interpretację danych Funkcja „Smart TGC” Automatyczna poprawa jakości zdjęć IVUS Funkcja „Trace Assist” Zastosowanie algorytmu pozwalającego na lepszą detekcję granic Unowocześniane oprogramowanie Bieżące prace nad oprogramowaniem pozwalającym zwiększyć wartość kliniczną obrazów IVUS. |  |  |
|  |  | System do pomiaru FFR - Zakres pomiarowy ciśnienia: -30 do 300 mmHg - Dryft zera: <7 mmHg/h - Dokładność pomiaru ciśnienia ±1 mmHg + ±1% odczytu : dla zakresu -30 do 50 mmHg ±3% odczytu : dla zakresu 50 do 300 mmHg - Sygnał ciśnienia proksymalnego dostarczany bezpośrednio, bezprzewodowo z przetwornika ciśnienia systemu monitorującego - Aparat w formie monitora o wymiarach maksymalnie: 260x100x375mm - Waga gotowego aparatu maksymalnie : 4,8kg - Warunki pracy : temperatura 15-35 st.C, wilgotność względna 30-75% - Możliwość montażu na dowolnym statywie jezdnym lub na ścianie w pracowni (uchwyt typu VESA) - Ekran dotykowy minimum 14,1” - Wewnętrzna pamięć aparatu umożliwiająca przechowywanie ponad 100 godzin nagrań - Aparat współpracujący z bezprzewodowymi prowadnikami pomiarowymi - Wejścia/wyjścia: ethernet, USB, DVI, AUX IN 1, AUX IN 2, AUX OUT 1 AUX OUT 2 |  |  |
|  |  | Wykonawca zapewni bez kosztową instalacje i integracje systemu OCT (optical coherence tomography) z dostarczonym angiografem z uwzględnieniem montażu elementów systemu do stołu angiografu ,przepuszczenie odpowiednich wiązek kablowych przez angiograf, oraz uzyskanie obrazów z urządzenia na monitorach angiografu. |  |  |
| X |  | Wymagania dodatkowe |  |  |
|  |  | Aparat fabrycznie nowy wyprodukowany w 2015 |  |  |
|  |  | Zdalna diagnostyka serwisowa Kardioandiografu z możliwością oceny technicznej poszczególnych modułów. Szpital udostępni niezbędny do tego celu tunel VPN. |  |  |
|  |  | Zestaw fantomów do kontroli jakości ANGIOGRAFU i monitorów, oprogramowanie do kontroli jakości, kalibrator do monitorów diagnostycznych. Zakres testów kontroli jakości zgodnie rozporządzeniem ministra zdrowia nr 51 z dnia 09 marca 2011 Fantom powinien składać się z elementów umożliwiających ocenę/pomiar: - rozdzielczość przestrzenna - zniekształcenie obrazu - powtarzalność ekspozycji/mocy dawki - dawkomierz do oceny testów |  |  |
|  |  | System awaryjnego podtrzymania napięcia umożliwiający w razie zaniku zasilania dokończenie rozpoczętego zabiegu min 15 min podtrzymania skopii |  |  |
|  |  | Dostarczenie środków ochrony indywidualnej: - Osłona na tarczycę 0,5mmPb (11cmx47cm) – 5 szt. - Odzież ochronna garsonka (kamizelka+spódnica) 0,5mmPb rozmiar M – 3 szt. - Gogle ochronne 0,75mmPb – 3 szt. - Fartuch zabiegowy wersja lekka typ DS 0,5 mmPb - 5 szt. - Wieszak stojący na odzież ochronną |  |  |
|  |  | Dostarczenie katalogu producenta zaoferowanego sprzętu umożlwiającego potwierdzenie wymagań z zaznaczeniem strony dla każdej wymaganej wartości i wpisaniem jej numeru w rubryce : Potwierdzenie parametrów |  |  |
|  |  | Wykonawca do oferty załączy DTR (dokumentację techniczno ruchową ) oraz wytyczne instalacyjne dla całości sprzętu w celu przygotowania przez Zamawiającego pomieszczeń pod instalacje przedmiotu zamówienia |  |  |
|  |  | Termin dostawy przedmiotu zamówienia zostanie wskazany przez Zamawiającego po wcześniejszym przygotowaniu pomieszczeń pod instalację, zgodnie z załączonymi przez Wykonawcę DTR i wymaganiami instalacyjnymi, jednak nie później niż do dnia 31.07.2015r Wykonawca dostarczy zainstaluje, uruchomi , przeszkoli w terminie 40 dni od daty wskazanej przez Zamawiającego. |  |  |
| XI |  | Szkolenia |  |  |
|  |  | Szkolenie podstawowe z obsługi systemu dla lekarzy i techników w siedzibie Zamawiającego w terminie uzgodnionym z Zamawiającym pozwalające na samodzielną obsługę systemu przez personel min. 3 osoby z wystawieniem imiennych certyfikatów |  |  |
|  |  | Szkolenie przypominające personelu lekarskiego i techników w terminie uzgodnionym z Zamawiającym |  |  |
| XII |  | Gwarancja i wymagania instalacyjne |  |  |
|  |  | Prace adaptacyjne wynikłe podczas montażu i instalacji przedmiotu zamówienia wykonane będą z uwzględnieniem zaprojektowanych instalacji (Projekt wykonawczy miejsca instalacji sprzętu stanowi Załącznik nr 1B do SIWZ) a w szczególności: - Wykonanie tablic elektrycznych dla podłączenia aparatu - Wykonanie instalacji elektrycznej dla podłączenia UPS ( z panelem obsługi w sterowni) - Montaż lampy LED w nawiewniku laminarnym - Wykonanie projektu ochrony radiologicznej wraz z jego pozytywnym zaopiniowaniem w WSSE - Dostosowanie pomieszczeń do jego wymogów (wykonanie osłon RTG) - Wykonanie i zainstalowanie elementów nośnych konstrukcji monitorów w sali zabiegowej - Wykonanie dodatkowych układów chłodzenia w przypadku, gdy okaże się, iż posiadane przez Zamawiającego systemy są niewystarczające według wymagań producenta sprzętu |  |  |
|  |  | Wykonanie i objecie gwarancją systemów niezbędnych do prawidłowej pracy przedmiotu zamówienia (np. system chłodzenia, osłony stałe, zasilacz UPS) |  |  |
|  |  | Wykonawca dostarczy odpowiednie meble umożliwiające zainstalowanie przedmiotu zamówienia. Kolor i wzór mebli musi zostać zaakceptowany przez zamawiającego. |  |  |
|  |  | Wykonanie przeglądów technicznych w okresie gwarancji zgodnie z zaleceniami producenta, potwierdzonych raportami serwisowymi i wpisami do paszportów technicznych urządzeń. |  |  |
|  |  | W okresie gwarancji co najmniej raz w roku wykonanie testów eksploatacyjnych aparatu i dostarczenie sprawozdań z testów |  |  |
|  |  | W okresie gwarancji wykonanie testów odbiorczych i eksploatacyjnych aparatu i dostarczenie sprawozdań z testów po każdej naprawie znaczącego podzespołu systemu (lampa, generator, detektor itp.) |  |  |
|  |  | W okresie gwarancji co najmniej raz w roku wykonanie testów monitorów diagnostycznych aparatu i stacji opisowych, dostarczenie sprawozdań z testów |  |  |
|  |  | Dokonanie integracji stacji Kardioangiografu, do systemu PACS i RIS firmy Pixel oraz HIS Infomedica, posiadanego przez Zamawiającego w zakresie: - Konfiguracji systemu RIS umożliwiającej rejestrowanie badań dla pracowni Hemodynamiki oraz wystawienie listy roboczej dla aparatu - Konfiguracji systemu RIS umożliwiającej rejestrowanie badań dla pracowni Hemodynamiki oraz wystawienie listy roboczej dla aparatu - Konfiguracji systemu RIS umożliwiającej opisywanie badań dla pracowni Hemodynamiki - Konfiguracji systemu ExPACS do współpracy z Kardioangiografem - W ramach przeprowadzonej integracji z Kardioandiografem obsługiwane będą komunikaty DICOM Sent, Worklist, MPPS, Query, Retrive - Wykonanie bezpiecznego interfejsu (w ramach posiadanych przez zamawiającego systemów RIS i PACS) umożliwiającego konsultacje wybranego badania przez zewnętrzne upoważnione do tego podmioty. (konsultacja badań) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa art. 31, 36 Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z 29.08.1997 r. oraz Rozporządzenie MSWIA z 29.04.2004 r. Aplikacja, która zostanie utworzona przez Wykonawcę ma umożliwiać tylko wgląd (bez edycji) w obraz wybranego badania z kardioangiografu celem konsultacji przez zewnętrzny upoważniony do tego podmiot. Aplikacja powinna wymuszać indywidualne logowanie się osób z tego podmiotu (wraz ze zmianą hasła) mających dostęp do badań jak również raportowanie tych logowań pod względem ilości raz w miesiącu. - Szkolenia personelu w zakresie przeprowadzonej integracji i obsługi systemów |  |  |
|  |  | Wykonanie testów odbiorczych i eksploatacyjnych po zainstalowaniu urządzenia |  |  |
|  |  | Gwarancja na wszystkie składowe będące przedmiotem zamówienia elementy systemu min. 5 lat |  |  |
|  |  | Certyfikaty i świadectwa dopuszczające wszystkie składowe przedmiotu zamówienia do użytku i stosowania na terenie RP zgodnie z wymaganiami Ustawy o Wyrobach Medycznych z dnia 20 maja 2010 roku |  |  |
|  |  | Instrukcje obsługi w języku polskim dla wszystkich składowych przedmiotu zamówienia wraz z realizacją dostawy |  |  |
|  |  | Czas skutecznej naprawy od momentu zgłoszenia awarii - max 5 dni roboczych rozumiane jako dni od pn -pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy |  |  |
|  |  | Okres dostępności części zamiennych dla wszystkich składowych przedmiotu zamówienia od daty sprzedaży przez min. 10 lat, z zastrzeżeniem, że dla sprzętu IT i dla oprogramowania okres ten wynosi lat 5 |  |  |

POUCZENIE:

W przypadku, gdy Wykonawca nie poda dokładnej wartości oferowanego parametru, a jedynie zamieści odpowiedź „TAK” lub „min./max.” Zamawiający uzna, że oferowany parametr ma wartość odpowiadającą wartości określonej przez Zamawiającego w kolumnie „Wymagania zamawiającego”.

Art. 297  § 1 KODEKSU KARNEGO: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

....................................……..……                 	 ………..………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              	(pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w

dokumencie, uprawnionej /uprawnionych  do

występowania  w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu