Załącznik nr 1A do SIWZ

Parametry  techniczne podlegające  ocenie

Dostawa Kardioangiografu dla pracowni EPS i ABLACJI oraz Hemodynamiki wraz z adaptacją pomieszczeń, montażem i uruchomieniem oraz szkoleniem pracowników w zakresie obsługi aparatu

| L.p. | - Parametry oceny | oferowany parametr | - Punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| - Pozycja 1 - Dostawa Kardioangiografu dla pracowni EPS – ABLACJI wraz z adaptacją pomieszczeń, montażem i uruchomieniem oraz szkoleniem pracowników w zakresie obsługi aparatu |  |  |  |
| 1 | - 2 | 3 | - 4 |
|  | Ustawianie położenia płyty pacjenta znacznikami graficznymi na obrazie zatrzymanym bez promieniowania |  | Tak - 10 pkt. Nie - 0 pkt. |
|  | Cyfrowe prześwietlenie pulsacyjne w zakresie min. 0.5-3 pulsów/s |  | Tak - 10 pkt. Nie - 0 pkt. |
|  | Przyciski na obudowie detektora umożliwiające zmianę angulacji ramienia C w trakcie zabiegu |  | Tak - 10 pkt. Nie - 0 pkt. |
|  | Automatyczny dobór i automatyczne wsuwanie dodatkowej filtracji promieniowania (np. filtr miedziowy) redukującej dawkę w zależności od projekcji (uwzględniający zmieniającą się przepuszczalność pacjenta przy różnych projekcjach) przy prześwietleniu i ekspozycjach zdjęciowych/scenach realizowany poprzez monitorowanie przepuszczalności pacjenta przez automatykę naświetlania |  | Tak - 10 pkt. Nie - 0 pkt. |
|  | Oprogramowanie umożliwiające automatyczną segmentację naczyń i jam serca z danych uzyskanych w szybkiej angiografii rotacyjnej wraz z zastosowaniem takiego obrazu jako maski do roadmapu 3D z automatyczną korektą położenia obiektu 3D względem nałożonego obrazu 2D z prześwietlenia (uwzględniającą zmiany położenia statywu, stołu, powiększenia i odległości SID), jak również eksport takiego obiektu 3D do systemów mapowania elektroanatomicznego (Carto, EnSite Velocity) |  | Tak - 20 pkt. Nie - 0 pkt. |
|  | Głębokość ramienia C lub G mierzona od promienia centralnego do wewnętrznej krawędzi ramienia |  | ≥105 cm –10 pkt. ≥100 cm – 5 pkt. ˂100 cm – 0 pkt. |
|  | System zabezpieczenia pacjenta przed kolizją |  | Pojemnościowy – 10 pkt. Inne – 0 pkt. |
|  | Czas uzyskania obrazu fluoro po restarcie systemu komputerowego i generatora przy zachowaniu wszelkich ruchów geometrii stołu i ramienia C max 50 s. |  | ˂ 50 s – 20 pkt. ≥ 50 s – 0 pkt. |
|  | Zawieszenie sufitowe dla monitorów Pozycjonowanie za pomocą sterownika i ręcznie. |  | pomocą sterownika i ręcznie - 10 pkt. ręcznie - 0 pkt |
| - Pozycja 2 - Dostawa Kardioangiografu dla pracowni Hemodynamiki wraz z adaptacją pomieszczeń, montażem i uruchomieniem oraz szkoleniem pracowników w zakresie obsługi aparatu |  |  |  |
| 1 | - 2 | 3 | - 4 |
|  | Automatyczne wybieranie obrazu referencyjnego 2D na monitorze referencyjnym (z aktualnego zbioru obrazów referencyjnych) odpowiadającego aktualnemu ustawieniu statywu |  | Tak - 10 pkt. Nie - 0 pkt. |
|  | Ustawianie położenia płyty pacjenta znacznikami graficznymi na obrazie zatrzymanym bez promieniowania |  | Tak - 10 pkt. Nie - 0 pkt. |
|  | Automatyczny dobór i automatyczne wsuwanie dodatkowej filtracji promieniowania (np. filtr miedziowy) redukującej dawkę w zależności od projekcji (uwzględniający zmieniającą się przepuszczalność pacjenta przy różnych projekcjach) przy prześwietleniu i ekspozycjach zdjęciowych/scenach realizowany poprzez monitorowanie przepuszczalności pacjenta przez automatykę naświetlania |  | Tak - 10 pkt. Nie - 0 pkt. |
|  | Przyciski na obudowie detektora umożliwiające zmianę angulacji ramienia C w trakcie zabiegu |  | Tak - 10 pkt. Nie - 0 pkt. |
|  | Cyfrowe prześwietlenie pulsacyjne w zakresie min. 0.5-3 pulsów/s |  | Tak - 10 pkt. Nie - 0 pkt. |
|  | Funkcja stabilizacji obrazu ruchomego stentu umożliwiająca korzystanie z oprogramowania do wizualizacji stentów w trakcie pozycjonowania stentu w czasie rzeczywistym |  | Tak - 20 pkt. Nie - 0 pkt. |
|  | Oprogramowanie do rekonstrukcji niskokontrastowej 3D z danych uzyskanych z akwizycji w szybkiej angiografii rotacyjnej |  | Tak - 20 pkt. Nie - 0 pkt. |
|  | Głębokość ramienia C lub G mierzona od promienia centralnego do wewnętrznej krawędzi ramienia |  | ≥105 cm –10 pkt. ≥100 cm – 5 pkt. ˂100 cm – 0 pkt. |
|  | System zabezpieczenia pacjenta przed kolizją |  | Pojemnościowy – 10 pkt. Inne – 0 pkt. |
|  | Czas uzyskania obrazu fluoro po restarcie systemu komputerowego i generatora przy zachowaniu wszelkich ruchów geometrii stołu i ramienia C max 50 s. |  | ˂ 50 s – 20 pkt. ≥ 50 s – 0 pkt. |
|  | Zawieszenie sufitowe w Sali zabiegowej dla monitora LCD min 56” ( na szynach jezdnych z możliwością pozycjonowania monitora za pomocą sterownika i ręcznie) |  | pomocą sterownika i ręcznie - 10 pkt. ręcznie - 0 pkt. |
|  | Możliwość zapisania wszystkich obrazów widocznych na monitorze min. 56" w formie elektronicznej (print screan). |  | Tak - 10 pkt. Nie - 0 pkt. |
|  | Możliwość dowolnej liczby manipulacji podziałami monitora, niezależnie od wcześniejszego zaprogramowania, łącznie z powiększeniem jednego z obrazów |  | Tak - 10 pkt. Nie - 0 pkt. |
|  | Rozszerzenie skanu rotacyjnego, zapewniającego trójwymiarowy wgląd w czasie rzeczywistym do drzewa tętnic wieńcowych umożliwiający redukcję środka cieniującego w diagnostyce naczyń wieńcowych poprzez redukcję ilości akwizycji do dwóch skanów.. Skan wielopłaszczyznowy naczyń wieńcowych z jednego wstrzyknięcia kontrastu tzn. ruch statywu po zaprogramowanej trajektorii w projekcjach: LAO/RAO - CRAN/CAUD -RAO/LAO. Z możliwością zaprogramowania co najmniej 7 trajektorii. Procedura akwizycji sterowana za pomocą ręcznego lub nożnego przełącznika ekspozycji. Funkcjonalność potwierdzona w co najmniej 3 oficjalnych badaniach klinicznych |  | Tak - 20 pkt. Nie - 0 pkt. |

- Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia odpowiedzi w kolumnie 3 tabeli poprzez wpisanie TAK lub NIE lub opisanie  oferowanego parametru. Nie wypełnienie tabeli (nie wpisanie TAK lub NIE oraz nie podanie oferowanego parametru) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Art. 297  § 1 KODEKSU KARNEGO: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.