| Załącznik nr 1 do SIWZ - poprawiony |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SPECYFIKACJA TECHNICZNA / SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (wymagane parametry) |  |  |  |
| Lp. |  | Sprzęt | Liczba sztuk |
| 1. |  | STÓŁ PACJENTA DO ZABIEGÓW RADIOLOGICZNYCH | 1 |
| Producent……………………………………………… |  |  | Model…………………………………………… |
| L.p. | Wymagania Zamawiającego |  | Potwierdzenie minimalnych wymagań lub /Parametry oferowane (podać dokładne wartości ) oraz nr strony z katalogu |
|  | STÓŁ PACJENTA DO ZABIEGÓW RADIOLOGICZNYCH |  |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2015 |  |  |
|  | Blat stołu wykonany całkowicie z włókien węglowych, przenikalny dla promieni RTG |  |  |
|  | Konstrukcja stołu umożliwiająca współpracę z aparatami rtg typu ramię C do angiokardiografii |  |  |
|  | Blat stołu jednosegmentowy typu ,,pływająca płyta ‘’ ruch realizowany płynnie (nie skokowo) w każdym kierunku w osi x, y, x', y' (elipsa, ósemka, łuk, itd.) Nie dopuszcza się stołów bez pływającego blatu z ruchem tylko w wektorach x i y , oraz realizowanych motorowo |  |  |
|  | Mechanizm ruchu ,,pływającego blatu’’, umożliwiający precyzyjne płynne ustawienie blatu w dowolnym położeniu w przestrzeni ograniczonej zakresami ruchu blatu pozwalający na uzyskanie ruchów typu elipsa, ósemka, łuk itd. |  |  |
|  | ,,Ruch blatu pływającego” realizowany w sposób precyzyjnie działającego systemu elektromagnesu, który zwalniany jest za pomocą przycisku lub joysticka zamontowanego po obu stronach na szynie stołu. |  |  |
|  | Regulacja wysokości stołu realizowana za pomocą przycisku zamontowanego przy stole |  |  |
|  | Sterowanie ruchami blatu pływającego za pomocą przycisku lub joysticka umieszczonego po obu jego stronach na szynie blatu stołu. |  |  |
|  | Szerokość blatu bez obramowania bocznego min: 550 mm nie więcej niż 750mm na całej długości |  |  |
|  | Całkowita długość blatu min:2100 mm , ale nie większa niż 2300mm |  |  |
|  | Dolne położenie stołu mierzone od posadzki do górnej krawędzi blatu stołu poniżej 820 mm |  |  |
|  | Górne położenie stołu mierzone od posadzki do górnej krawędzi blatu stołu powyżej 1000 mm |  |  |
|  | Zakres przesuwu wzdłużnego blatu min: 560 mm |  |  |
|  | Zakres przesuwu poprzecznego blatu min: 180 mm |  |  |
|  | Stół jezdny z blokadą minimum dwóch kół lub blokadą podstawy realizowaną poprzez cztery wysuwane nóżki hydrauliczne |  |  |
|  | Udźwig stołu min 200 kg w każdej dozwolonej pozycji |  |  |
|  | Możliwość reanimacji pacjenta na stole (możliwość defibrylacji) |  |  |
|  | Napęd stołu elektrohydrauliczny lub elektryczny |  |  |
|  | Antystatyczny, zdejmowany materac odporny na środki dezynfekujące |  |  |
|  | Osłona na dolne partie ciała operatora minimum dwu częściowa montowana do szyny po obu stronach stołu o ekwiwalencie min 0,5mmPb |  |  |
|  | Blokady elektryczne dla ruchów blatu stołu |  |  |
|  | Zasilanie stołu 230V lub - akumulatorowe pozwalające na pracę ciągłą przez 24 godziny bez konieczności podłączania do sieci elektrycznej dodatkowo akumulator rezerwowy wraz ze stacją ładowania |  |  |
|  | Stół wyposażony w szyny po obu stronach stołu, umożliwiające montaż sprzętu i akcesoriów. |  |  |
|  | Wymagania dodatkowe |  |  |
|  | Możliwość maksymalnie 3 awarii tego samego elementu stołu po czwartej awarii wymiana stołu na nowy |  |  |
|  | W przypadku zgłoszenia usterki aparatu lub jego wyposażenia naprawa nastąpi w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia |  |  |
|  | Bezpłatne szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi aparatu przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego w terminie uzgodnionym z Zamawiającym |  |  |
|  | Dostępność części zamiennych przez okres 10 lat od daty dostawy |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem |  |  |
|  | Dokumenty potwierdzające iż przedmiot zamówienia jest dopuszczony do użytku na terytorium RP zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa |  |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące |  |  |
|  | Montaż i uruchomienie |  |  |
|  | Przeglądy w okresie gwarancji zgodnie z zaleceniami producenta w cenie dostawy |  |  |

POUCZENIE:

W przypadku, gdy Wykonawca nie poda dokładnej wartości oferowanego parametru, a jedynie zamieści odpowiedź „TAK” lub „min./max.” Zamawiający uzna, że oferowany parametr ma wartość odpowiadającą wartości określonej przez Zamawiającego w kolumnie „Wymagania zamawiającego”.

....................................……..……                 	 ………..………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              	(pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w

dokumencie, uprawnionej /uprawnionych  do

występowania  w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu

Art. 297  § 1 KODEKSU KARNEGO: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.