Załącznik nr 1A-1 do SIWZ

(do zadania nr 1)

Wymagane parametry graniczne dla kardiowerterów jednojamowych z elektrodami

| L.p. | Kardiowertery-defibrylatory jednojamowe z elektrodami /ICD-VVIR/. | Potwierdzenie spełnienia wymaganych parametrów |
| --- | --- | --- |
| 1. | Parametry graniczne |  |
| a. | Data produkcji od II kwartału 2015r. |  |
| b. | Waga < 80 gramów |  |
| c. | Gwarancja niezawodności działania defibrylatora , elektrod i wytrzymałości baterii minimum 5 lat |  |
| d. | Dostarczona energia defibrylacji min 35 J |  |
| e. | Rozpoznawanie arytmii typy VF, VT |  |
| f. | Elektrody defibrylujące sterydowe pasywne i aktywne do wyboru, gniazdo do elektrod DF-1 i DF-4 do wyboru |  |
| g. | Elektrody defibrylujące- różne długości do wyboru /podać zakres/ |  |
| h. | Terapia antyarytmiczna /Defib, CV, Burst, Ramp, Ramp+ / |  |
| i. | Automatyczny zapis stanu baterii i oporności elektrody |  |
| j. | Możliwość dostarczenia terapii ATP przed i w trakcie ładowania kondensatorów |  |
| k. | Czas ładowania kondensatorów w całym okresie życia baterii poniżej 10 s |  |
| l. | Obecność stałego przedstawicielstwa i serwisu w Polsce. |  |
| ł. | Możliwość dyskryminowania arytmii nadkomorowych od komorowych w strefie VF |  |
| m. | Czas zachowania sterylności minimum 12 miesięcy od daty produkcji |  |

Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając w tabeli odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru.

Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Art. 297  § 1 KODEKSU KARNEGO: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Załącznik nr 1A-2 do SIWZ

(do zadania nr 2)

Wymagane parametry graniczne dla kardiowerterów dwujamowych z elektrodami

| L.p. | Kardiowerter-defibrylator dwujamowy z pełnym układem resynchronizującym z kompletem elektrod RA, RV, LV, defibrylujących z systemem zdalnego monitorowania Parametry wymagane | Potwierdzenie spełnienia wymaganych parametrów |
| --- | --- | --- |
| 1. | Właściwości fizyczne kardiowerterów graniczne |  |
| a. | Waga < 95 g. |  |
| b. | Czas zachowania sterylności minimum 12 miesięcy od daty produkcji |  |
| c. | Gniazdo dla elektrod IS-1, DF-1 lub DF-4 do wyboru |  |
| d. | Gwarancja niezawodności działania defibrylatora, elektrod i wytrzymałości baterii minimum 5 lat |  |
| e. | Obecność stałego przedstawicielstwa i serwisu w Polsce. |  |
| 2. | Parametry programowane graniczne |  |
| a. | Rodzaje stymulacji DDD/R/, DDI/R/, VDD/R/, VVI/R/, AAI/R/, BiV |  |
| b. | Częstość stymulacji 40 – 150/ min. |  |
| c. | Amplituda impulsu 1.2 – 6.0 V, szerokość impulsu ( A/V) 0,5– 1,0 ms |  |
| d. | Czułość przedsionka/komory 0,25/1,0 mV-2.0/1,2 mV |  |
| e. | Energia defibrylacji min. 35J |  |
| f. | Możliwość dostarczenia terapii ATP przed i w trakcie ładowania kondensatorów |  |
| g. | Monitorowanie oporności elektrod |  |
| h. | Algorytm wspomagający terapię resynchronizującą przy utracie synchronizacji przedsionkowo-komorowej |  |
| i. | Możliwość programowania V-V delay i niezależnego programowania RV i LV |  |
| j. | Możliwość współpracy z funkcją telemonitoringu |  |
| k. | Bezprzewodowa komunikacja z programatorem |  |
| l. | Rok produkcji - od II kwartału 2015r. |  |
| ł. | Gniazda do elektrod DF-1 lub DF-4 do wyboru |  |
| 3. | Parametry graniczne elektrod stymulujących i defibrylujących |  |
| a. | Powłoka sterydowa wszystkich rodzajów elektrod |  |
| b. | Rodzaj izolacji Silikon lub Poliuretan |  |
| c. | Fiksacja pasywna i aktywna do wyboru |  |
| d. | Kształt prosty i J do wyboru, elektrody LV typu OTW |  |
| e. | Czas zachowania sterylności minimum 9 miesięcy od daty produkcji |  |
| f. | Zestaw do kontrastowania CS z balonem. |  |
| g. | Różne długości elektrod stymulujących i defibrylujących do wyboru |  |
| h. | Elektrody do defibrylacji jedno/dwukoilowe, aktywne/pasywne, gniazda DF-1 lub DF-4 do wyboru |  |
| i. | Gwarancja 5 lat |  |
| j. | Cewnik diagnostyczny do zatoki wiecowej, czterobiegunowy – krzywizna do wyboru |  |

Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając w części 1, 2, 3 tabeli odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Art. 297  § 1 KODEKSU KARNEGO: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.