Załącznik nr 1 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 1. System monitoringu neurofizjologicznego – 33.16.10.00-6

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość sztuk/op/kpl |
| --- | --- | --- |
| 1 | Stacja bazowa jezdna zawierająca komputer stacjonarny ( umożliwiający wykorzystanie wszystkich funkcji systemu ) o parametrach nie gorszych niz procesor 2.8GHz, pamięć RAM 4096MB, dysk twardy 2x320GB, nagrywarka CD/DVD, LANx2, USBx6, wejścia C-Video i S-Video), klawiatura i mysz, monitor LCD 22", wysokiej jakości głośniki stereo, kolorowa drukarka, wózek aparaturowy ( wbudowany medyczny transformator separujący, stałe ramię na monitor, szuflada na klawiaturę, półka na mysz, szyna na wzmacniacze wejściowe, koła antystatyczne - przednie z blokadą). Głowica wejściowa (24 wejścia ) zawierająca wzmacniacze modalności: EEG ( 8Ch ), EMG ( 16Ch), CMAP, SEP, MEP, AEP ( 2Ch); szerokość pasma 0.5-5000Hz, próbkowanie 20kHz, rozdzielczość 16 bitów. Stałoprądowy stymulator elektryczny, stymulacja: DNS, NAP, SEP; 8 kanałów, impulsy dodatnie, ujemne, naprzemienne, częstotliwość 0.1-1000Hz, prąd max. 220mA, programowanie szerokości i ilości impulsów stymulujących : 2-9 impulsów, 50-2000 µs; niezależny kanał do stymulacji bezpośredniej DNS 0.05-15mA, 0.1-999Hz. ISIS EEG-SEP-AEP moduł USB , 8 wejść w konfiguracji referencyjnej, wtyczka typu Redel ( 1szt. ), wbudowany stymulator elektryczno- cisnieniowy, 2 kanały, natężenie stymulacji 30-95dB, max. napięcie na wyjściu 2,5Vrms, impedancja 10Ohm, tryby pracy: podcisnienie, nadciśnienie, naprzemiennie, szum, gauss-burst, chirp, clik. | 1 kpl |
| 2 | Moduł wzmacniacza do mikrorekordingu 5 kanałowy. Wzmacniacz w wersji USB, pięć kanałów do mikrorekordingu i makrostymulacji. Zintegrowany pomiar głębokości posuwu microdrive. | 1 kpl |
| 3 | ISIS MER software, oprogramowanie do mikrorekordingu. | 1 szt |
| 4 | Przewód odprowadzający do mikroelektrod firmy Medtronic. | 2 szt |
| 5 | Zestaw adaptacyjny MicroDrive do systemu stereotaktycznego Leksell. Skład: Adaptacja posuwu do ramy stereotaktycznej Leksell. Posuw manualny mikroelektrod o zasięgu 40mm. Uchwyt elektrod micro-macro, uchwyt elektrod DBS, klucz wielofunkcyjny, pudełko sterylizacyjne, mandryn do fantomu, liniał do elektrod DBS. | 1 kpl |
| 6 | Microdrive, posuw manualny o zasięgu 40mm. | 1 kpl |
| 7 | Sonda bipolarna koncentryczna bagnetowa do guzów kąta mm. ( dł. robocza 13cm, dł. całk. 23,5 cm), produkt autoklawowalny. | 1 szt |
| 8 | Przewód do sond stymulacyjnych, dł. 4m, produkt autoklawowalny. | 3 szt |
| 9 | Kaseta sterylizacyjna ( wymiary wew. 267x159x16mm ) z tworzywa sztucznego. | 2 szt |
| 10 | Sonda bipolarna widełkowa typu Cortex ( dwie kulki o śr. 2 mm, dł. robocza 4,5 cm, dł. całkowita 15 cm, przewód 3m ) do bezpośredniej stymulacji mięśni, produkt jednorazowy. Opakowanie zbiorcze zawierające 10 osobno sterylnie pakowanych sztuk. | 2 op |
| 11 | Gąbka do słuchawek, żółta, wielkość standardowa, opakowanie zbiorcze zawierające 50 sztuk. | 2 op |
| 12 | Sonda monopolarna elastyczna z kulką ( śr. kulki 2,0mm, dł. robocza 6cm ) do bezpośredniej stymulacji nerwów, produkt autoklawowalny. | 1 szt |
| 13 | Adapter do sondy monopolarnej z igłą ( drugi biegun ), produkt autoklawowalny. | 1 szt |
| 14 | Elektroda FSR 02 do stymulacji lub odbioru potencjałów wewnątrz/zewnątrz rdzeniowych typu D-wave, dł. 1,0m, śr. 1mm, zakończenia typu touchproof, produkt jednorazowy. Opakowanie zbiorcze zawierające 5 osobno pakowanych sztuk. | 1 op |
| 15 | Elektrody podskórne igłowe spiralne typu korkociąg, średnica 0,6mm, przewód dł. 1m, wtyczka touchproof 1,5mm, komplet 6 elektrod ( czerwona, zielona, żółta, niebieska, czarna, biała); produkt jednorazowy. Opakowanie zbiorcze zawierające 10 kompletów=60sztuk. | 3 op |
| 16 | Elektrody igłowe typu Trygon ( dł. igły 15mm, dł. przewodu 1m ), sterylna para, kolory przewodów: żółty/czarny w przeplocie. Opakowanie zawierające 10 sterylnych par z uchwytem. | 5 op |
| 17 | Elektrody igłowe typu Trygon ( dł. igły 20mm, dł. przewodu 1,5m ), sterylna para, kolory przewodów: czerwony/czarny w przeplocie. Opakowanie zawierające 10 sterylnych par z uchwytem. | 60 op |
| 18 | Elektroda referencyjna typu Trygon ( dł. igły 20mm, dł. przewodu 1,5m 0, wtyczka typu touchproof 1,5mm, zielona. Opakowanie zawierające 10 sterylnych sztuk. | 30 op |
| 19 | Para elektrod igłowych ( dł. igły 6mm, dł. przewodu 150cm ), wtyczka typu touchproof 1,5mm, przewód w przeplocie. Opakowanie zawierające 10 sterylnych par. | 6 op |
| 20 | Elektroda igłowa typu Trygon ( dł. igły 15mm, dł. przewodu 100 cm ), wtyczka typu touchproof 1,5mm, przewód niebieski. Opakowanie zawierające 10 sterylnych sztuk. | 20 op |
| 21 | Sonda bipolarna widelec prosta ( dł. robocza 4,5cm, dł. całkowita 15cm, przewód 3m ) do bezpośredniej stymulacji nerwów. Opakowanie zawierające 10 sterylnych sztuk. | 1 op |
| 22 | Elektroda naklejana na rurkę intubacyjną 7-9, powierzchnia elektrody: 37x37mm, w komplecie elektroda referencyjna. Opakowanie zawierające 10 sterylnych sztuk. | 3 op |
| 23 | Przewód do elektrody naklejanej na rurkę intubacyjną. Produkt wielorazowego użytku. | 1 szt |
| 24 | Aplikator do podania elektrod, kabel 1,5m, zakończenie 1,5m. | 1 szt |
| 25 | Elektrody do aplikatora, 6mm, produkt jednorazowy, w jednym opakowaniu 10 sterylnych sztuk. | 4 op |

Wymagane parametry/warunki techniczne znajdują się w załączniku nr 1A-1 do SIWZ, które po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zadanie nr 2. Zestawy do drenażu ( CPV:33.19.00.00-8 )

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do drenażu komorowego | 5 |
| 2. | Zestaw do drenażu lędźwiowego zewnętrznego | 5 |

Wymagane parametry/warunki techniczne znajdują się w załączniku nr 1A-2 do SIWZ, które po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zadanie nr 3. Zestaw do stabilizacji dynamicznej wyrostków kolczystych przy pomocy wkładki silikonowej  ( CPV: 33.18.41.00-4 )

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do stabilizacji dynamicznej wyrostków kolczystych przy pomocy wkładki silikonowej | 5 |

Wymagane parametry/warunki techniczne znajdują się w załączniku nr 1A-3 do SIWZ, które po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

W ofercie asortymentowo – cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zadanie nr 4. Zestaw  do  kyfoplastyki  –  zestaw  do  przezskórnej  stabilizacji  i rekonstrukcji

złamanych  trzonów  kręgosłupa  w  odcinku  piersiowym i  lędźwiowym

CPV:  33.19.00.00-8 )

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość kpl |
| --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do kyfoplastyki – zestaw do przezskórnej stabilizacji i rekonstrukcji złamanych trzonów kręgosłupa w odcinku piersiowym i lędźwiowym | 5 |

Wymagane parametry/warunki techniczne znajdują się w załączniku nr 1A-4 do SIWZ, które po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zadanie nr 5.  Zestaw do mocowania pokrywy czaszki ( CPV: 33.19.00.00-8 )

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do mocowania pokrywy czaszki | 25 |

Wymagane parametry/warunki techniczne znajdują się w załączniku nr 1A-5 do SIWZ, które po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 zestaw/ sztukę.