| Załącznik nr 1 do SIWZ |  |  |
| --- | --- | --- |
| SPECYFIKACJA TECHNICZNA / SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (wymagane parametry) |  |  |
| Lp. | Sprzęt | Liczba sztuk |
|  | Aparat echokardiograficzny | 1 |
| Producent……………………………………………… |  | Model…………………………………………… |
| L.p. | Wymagania Zamawiającego | Potwierdzenie minimalnych wymagań lub /Parametry oferowane (podać dokładne wartości ) oraz nr strony z katalogu |
| Parametry ogólne |  |  |
|  | Zasilanie zgodne z Polską Normą (230V; 50Hz) |  |
|  | Ilość cyfrowych kanałów przetwarzania min. 500 000 |  |
|  | Dynamika aparatu min. 170 dB |  |
|  | Głębokość obrazowania w zakresie min. Od 1 do 30 cm |  |
|  | Maksymalna częstotliwość odświeżania (Frame Rate) dla obrazu 2D min. 700 obrazów/s |  |
|  | Zakres stosowanych częstotliwości pracy min. od 1,5 do 13 MHz |  |
|  | (określony zakresem częstotliwości głowic pracujących z aparatem) |  |
|  | Monitor kolorowy LCD min. 15 cali |  |
|  | Aparat przenośny na wózku lub lekki i mobilny o ciężarze mniejszym niż 80 kg |  |
|  | Waga aparatu bez akcesoriów maks. 80 kg /8 kg w przypadku aparatu laptopowego |  |
|  | W przypadku aparatu laptopowego dedykowana stacja dokująca na kołach z blokadą, zasilaczem sieciowym oraz przełącznikiem dla głowic z trzema aktywnymi portami. |  |
|  | W przypadku aparatu laptopowego waga stacji dokującej maks. 50 kg |  |
| Tryby pracy aparatu |  |  |
|  | Tryb B (2D) |  |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu 2D przy pomocy jednego przycisku (min. wzmocnienie ogólne, korekcja wzmocnienia głębokościowego TGC) |  |
|  | Praca w trybie wielokierunkowego nadawania i odbierania wiązki ultradźwiękowej na głowicach convex i liniowych min. 9 kątów nadawania wiązki. |  |
|  | Powiększenie obrazu zamrożonego oraz obrazu w czasie rzeczywistym |  |
|  | Możliwość obracania obrazu lewo-prawo, góra-dół |  |
|  | Regulacja wzmocnienia głębokościowego wiązki TGC min. 8 suwaków |  |
|  | Regulacja wzmocnienia poprzecznego wiązki LGC min. 2 suwaki. |  |
|  | Tryb M |  |
|  | Kolorowy Doppler w trybie M-mode |  |
|  | M-mode anatomiczny na obrazie na żywo i z pamięci aparatu |  |
|  | Tryb Doppler Kolorowy |  |
|  | Jednoczesne wyświetlanie na ekranie dwóch obrazów w czasie rzeczywistym typu 2D + 2D i Doppler kolorowy (mocy) |  |
|  | Tryb spektralny Doppler pulsacyjny (PW) |  |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu PW przy pomocy jednego przycisku (dopasowanie linii bazowej, PRF, wzmocnienie sygnału) |  |
|  | Szerokość bramki Dopplera dopplerowskiej min. od 1 mm do 15 mm |  |
|  | Tryb spektralny Doppler z falą ciągłą (CW) |  |
|  | Sterowany pod kontrolą obrazu 2D |  |
|  | Obrazowanie 3D serca w czasie rzeczywistym z głowicy przezprzełykowej, wykonanej w technologii matrycowej |  |
|  | Obrazowanie 3D serca w sektorze min. 90° x 90° |  |
|  | Jednoczesna wizualizacja w czasie rzeczywistym minimum dwóch niezależnych płaszczyzn na głowicy przezprzełykowej, w trybie B oraz Doppler kolorowy. |  |
|  | Kolorowe odwzorowanie przepływów w postaci przestrzennej, ruchomej, trójwymiarowej bryły (3D kolor) |  |
|  | Markery do oznaczania położenia i kontroli głębokości na obrazie 3D. |  |
|  | Możliwość wykonywania pomiarów na obrazie 3D, min. odległość punkt-punkt, długość obrysu, pole powierzchni. |  |
|  | Tryb Doppler tkankowy spektralny |  |
|  | Tryb Doppler tkankowy kolorowy |  |
| Głowice |  |  |
|  | Głowica do obrazowania serca w czasie rzeczywistym do badań przezprzełykowych (tzw. TEE). |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy min. 2 - 7 MHz. |  |
|  | Ilość elementów min. 2500. |  |
|  | Obrazowanie dwupłaszczyznowe |  |
|  | Tryby obrazowania B-mode, M-mode, CD, CW Doppler, PW Doppler |  |
|  | Obrazowanie dwóch niezależnych płaszczyzn w czasie rzeczywistym w trybie B-mode i CD. |  |
|  | Głowica kompatybilna z echokardiografami opisanymi w Pozycjach nr II, III, IV, V. |  |
|  | Głowica sektorowa z obrazowaniem harmonicznym do badań serca przezklatkowych. |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy min. od 1 do 5 MHz. |  |
|  | Ilość elementów min. 80 |  |
|  | Głowica kompatybilna z echokardiografami opisanymi w Pozycjach nr II, III, IV, V. |  |
|  | Głowica liniowa do badań naczyniowych. |  |
|  | Częstotliwość pracy min. od 3 do 12 MHz |  |
|  | Ilość elementów min. 150 |  |
|  | Długość płaszczyzny skanowania 38 mm +/- 10%. |  |
|  | Głowica kompatybilna z echokardiografami opisanymi w Pozycjach nr II, III, IV, V. |  |
| Pakiety obliczeniowe/raporty |  |  |
|  | Pełny pakiet obliczeniowy kardiologiczny dla dorosłych. |  |
|  | Pełny pakiet obliczeniowy naczyniowy obejmujący badania tętnic szyjnych, obwodowych i żył. |  |
|  | Automatyczne obrysowanie i wyznaczanie parametrów widma dopplerowskiego w czasie rzeczywistym na ruchomym spektrum. |  |
|  | Automatyczne (jednym naciśnięciem przycisku) wyznaczanie parametrów widma dopplerowskiego na zamrożonym spektrum |  |
|  | Raporty dla każdego rodzaju i trybu badania mogące zawierać własne komentarze Użytkownika oraz obrazy |  |
|  | Archiwizacja raportów na dysku DVD, CD-R i dysku twardym |  |
| System archiwizacji |  |  |
|  | Pamięć dynamiczna obrazu (CINE LOOP) dla trybu B z możliwością przeglądu w sposób płynny z regulacja prędkości odtwarzania |  |
|  | Wewnętrzny dysk twardy aparatu przeznaczony do archiwizacji badań min. 160 GB |  |
|  | Możliwość archiwizacji sekwencji ruchomych i statycznych na dysku aparatu |  |
|  | Nagrywarka CD / DVD wbudowana w aparat formaty zapisu badań DICOM, AVI, JPG |  |
|  | Wideoprinter czarno-biały małego formatu |  |
|  | Aktywne gniazdo USB do archiwizacji obrazów statycznych oraz ruchomych na przenośnej pamięci USB (Flash, Pendrive) |  |
|  | Oprogramowanie do przesyłania obrazów i danych zgodnych z standardem DICOM 3.0 z minimum następującymi funkcjami: |  |
|  | DICOM Send/Recive, |  |
|  | DICOM Query/Retrieve, |  |
|  | DICOM Storage Comitment, |  |
|  | DICOM Worklist, |  |
|  | DICOM Print, |  |
|  | kardiologiczne raporty strukturalne. |  |
| Opcje doposażenia i rozbudowy |  |  |
|  | Głowica do badań przezprzełykowych |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy min. od 2 do 7 MHz. |  |
|  | Ilość elementów min. 2500. |  |
|  | Tryby obrazowania: B-mode, M-mode, CD, CW Doppler, PW Doppler, tryby 3D, 3D kolor Doppler. |  |
|  | Obrazowanie dwóch niezależnych płaszczyzn w czasie rzeczywistym w trybie B-mode i CD. |  |
|  | Głowica kompatybilna z echokardiografami opisanymi w Pozycjach nr II, III, IV, V. |  |
|  | Głowica liniowa śródoperacyjna. |  |
|  | Częstotliwość pracy min. od 7 do 13 MHz. |  |
|  | Ilość elementów min. 128. |  |
|  | Głowica kompatybilna z echokardiografami opisanymi w Pozycjach nr II, III, IV, V. |  |
| Serwis i gwarancja |  |  |
|  | Możliwość wykonywania zdalnej diagnostyki serwisowej aparatu poprzez sieć internetową |  |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2015 roku. |  |
|  | Dostępność części zamiennych przez okres 10 lat |  |
|  | Gwarancja obejmująca cały system (aparat, głowice, printer) min. 24 miesiące |  |
|  | Bezpłatne coroczne przeglądy aparatu przez okres 6 lat |  |
|  | W przypadku zgłoszenia usterki aparatu lub jego wyposażenia naprawa nastąpi w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia |  |
|  | W przypadku wydłużenia czasu naprawy powyżej 5 dni roboczych wykonawca dostarczy aparat zastępczy o parametrach nie gorszych niż zaoferowany w okresie 7 dni od daty zgłoszenia awarii |  |
|  | Możliwość maksymalnie 3 awarii tego samego elementu aparatu czwarta awaria powoduje wymiana elementu na nowy wraz z przedłużeniem gwarancji na element |  |
| Wymagania dodatkowe |  |  |
|  | Wykonawca posiada autoryzację producenta na sprzedaż i serwis przedmiotu zamówienia. |  |
|  | Szkolenie podstawowe z obsługi systemu dla lekarzy w siedzibie Zamawiającego w terminie uzgodnionym z Zamawiającym po uruchomieniu przedmiotu zamówienia pozwalające na samodzielną obsługę systemu przez personel min. 3 osoby z wystawieniem imiennych certyfikatów |  |
|  | Integracja przedmiotu zamówienia z posiadanymi przez zamawiającego systemami PACS I RIS firmy Pixel. |  |
|  | Instrukcje obsługi w języku polskim wraz z dostawą aparatury |  |
|  | Wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę do napraw i przeglądów wraz z dostawą aparatury |  |
|  | Dokument potwierdzający wpis lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych |  |
|  | Certyfikaty i świadectwa wymagane przez Ustawę o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 |  |
|  | Aparat echokardiograficzny | 1 |
| Producent……………………………………………… |  | Model…………………………………………… |
| L.p. | Wymagania Zamawiającego | Potwierdzenie minimalnych wymagań lub /Parametry oferowane (podać dokładne wartości ) oraz nr strony z katalogu |
| Parametry ogólne |  |  |
|  | Aparat ultrasonograficzny do badań kardiologicznych i naczyniowych – w pełni cyfrowy |  |
|  | Aparat przewoźny na kołach skrętnych z układem blokowania przynajmniej dwóch z nich |  |
|  | Możliwość odłączenia aparatu od wózka i pracy w trybie przenośnym. |  |
|  | Zasilanie zgodne z Polską Normą (230V; 50Hz) |  |
|  | Możliwość pracy aparatu na zasilaniu wewnętrznym bateryjnym przez min 40 minut bez potrzeby używania UPS-a |  |
|  | Monitor wysokiej rozdzielczości, bez przeplotu o minimalnej przekątnej 15 cali |  |
|  | Regulacja w zakresie podnoszenia i obniżania pulpitu sterowania |  |
|  | Niezależne gniazda do podłączenia głowic obrazowych, nie mniej niż 3 przełączane z klawiatury aparatu |  |
|  | Dynamika aparatu min. 170 dB |  |
|  | Ilość przetwarzanych kanałów odbiorczych nie mniejsza niż 18000 |  |
|  | Częstotliwość odświeżania obrazu (frame rate) nie mniejsza niż 730 Hz w obrazowaniu 2D. |  |
|  | Zakres stosowanych częstotliwości pracy min. od 1,5 do 13 MHz (określony zakresem częstotliwości głowic pracujących z aparatem) |  |
|  | Maksymalna głębokość obrazowania nie mniejsza niż 30 cm |  |
| Tryby pracy aparatu |  |  |
|  | Tryb B (2D) |  |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu 2D przy pomocy jednego przycisku (min. wzmocnienie ogólne, korekcja wzmocnienia głębokościowego TGC) |  |
|  | Praca w trybie wielokierunkowego nadawania i odbierania wiązki ultradźwiękowej na głowicach convex i liniowych min. 8 kątów ugięcia wiązki. |  |
|  | Obrazowanie w technice 2 harmonicznej |  |
|  | Powiększenie obrazu zamrożonego oraz obrazu w czasie rzeczywistym |  |
|  | Możliwość obracania obrazu lewo-prawo, góra-dół |  |
|  | Możliwość płynnej zmiany szerokości wyświetlanego obrazu 2D (B-Mode) dla wszystkich oferowanych głowic. |  |
|  | Regulacja wzmocnienia głębokościowego wiązki TGC min. 8 suwaków |  |
|  | Regulacja wzmocnienia poprzecznego wiązki LGC min. 2 suwaki. |  |
|  | Tryb M |  |
|  | Kolorowy Doppler w trybie M-mode |  |
|  | M-mode anatomiczny |  |
|  | Tryb Doppler Kolorowy |  |
|  | Zakres regulacji korekcji kąta wiązki Dopplera w zakresie minimum od 0° do 20° |  |
|  | Automatyczna optymalizacja częstotliwości Dopplera Kolorowego w zależności od głębokości obrazowania |  |
|  | Tryb Power Doppler |  |
|  | Jednoczesne wyświetlanie na ekranie dwóch obrazów w czasie rzeczywistym typu 2D + 2D i Doppler kolorowy (mocy) |  |
|  | Tryb spektralny Doppler pulsacyjny (PW) |  |
|  | Automatyczna optymalizacja spektrum – przesunięcie linii bazowej i ustawienie skali – jednym przyciskiem |  |
|  | Szerokość bramki Dopplera dopplerowskiej min. od 1 mm do 20 mm |  |
|  | Tryb spektralny Doppler z falą ciągłą (CW) Sterowany pod kontrolą obrazu 2D |  |
|  | Tryb Doppler tkankowy spektralny |  |
|  | Tryb Doppler tkankowy kolorowy |  |
| Głowice |  |  |
|  | Głowica sektorowa z obrazowaniem harmonicznym do badań serca przezklatkowych. |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy min. od 1,6 do 4 MHz. |  |
|  | Ilość elementów min. 80 |  |
|  | Głowica kompatybilna z echokardiografami stacjonarnym opisanymi w Pozycjach nr I,III,IV,V |  |
|  | Głowica liniowa do badań naczyniowych. |  |
|  | Częstotliwość pracy min. od 5 do 10 MHz |  |
|  | Ilość elementów min. 150 |  |
|  | Długość płaszczyzny skanowania 40 mm +/- 10%. Obrazowanie trapezowe |  |
|  | Głowica kompatybilna z echokardiografami stacjonarnym opisanymi w Pozycjach nr I,III,IV,V |  |
| Pakiety obliczeniowe/raporty |  |  |
|  | Pełny pakiet obliczeniowy kardiologiczny dla dorosłych. |  |
|  | Pełny pakiet obliczeniowy naczyniowy obejmujący badania tętnic szyjnych, obwodowych i żył. |  |
|  | Programy pomiarów odległości (minimum 8 na jednym obrazie), obwodu, objętości itp. |  |
|  | Automatyczne obrysowanie i wyznaczanie parametrów widma dopplerowskiego w czasie rzeczywistym na ruchomym spektrum. |  |
|  | Automatyczne (jednym naciśnięciem klawisza) wyznaczanie parametrów widma dopplerowskiego na zamrożonym spektrum |  |
|  | Raporty dla każdego rodzaju i trybu badania mogące zawierać własne komentarze Użytkownika oraz obrazy |  |
|  | Archiwizacja raportów w formatach html lub/i pdf, doc itp. na twardym dysku i na nośnikach DVD/R, CD/R |  |
| System archiwizacji |  |  |
|  | Pamięć dynamiczna obrazu (CINE LOOP) dla trybu B z możliwością przeglądu w sposób płynny z regulacja prędkości odtwarzania |  |
|  | Wewnętrzny dysk twardy aparatu przeznaczony do archiwizacji badań min. 120 GB |  |
|  | Możliwość archiwizacji sekwencji ruchomych i statycznych na dysku aparatu |  |
|  | Możliwość porównania obrazów na jednym ekranie uzyskanych „na żywo” podczas badania z obrazem z pamięci aparatu zachowanym na dysku twardym |  |
|  | Nagrywarka CD/DVD wbudowana w aparat formaty zapisu badań DICOM, AVI, JPG |  |
|  | Aktywne gniazdo USB do archiwizacji obrazów statycznych oraz ruchomych na przenośnej pamięci USB (Flash, Pendrive) |  |
|  | Wideoprinter czarno-biały małego formatu |  |
|  | Oprogramowanie do przesyłania obrazów i danych zgodnych z standardem DICOM 3.0 z minimum następującymi funkcjami: DICOM Send DICOM Storage Comitment, DICOM Worklist, DICOM Print, oraz naczyniowe raporty strukturalne. |  |
| Serwis i gwarancja |  |  |
|  | Możliwość wykonywania zdalnej diagnostyki serwisowej aparatu poprzez sieć internetową |  |
|  | Okres gwarancji aparatu i wyposażenia min. 24 miesiące |  |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2015 roku. |  |
|  | Dostępność części zamiennych przez okres 10 lat |  |
|  | Gwarancja obejmująca cały system (aparat, głowice, printer) min. 24 miesiące |  |
|  | Bezpłatne coroczne przeglądy aparatu przez okres 6 lat |  |
|  | W przypadku zgłoszenia usterki aparatu lub jego wyposażenia naprawa nastąpi w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia |  |
|  | W przypadku wydłużenia czasu naprawy powyżej 5 dni roboczych wykonawca dostarczy aparat zastępczy o parametrach nie gorszych niż zaoferowany w okresie 7 dni od daty zgłoszenia awarii |  |
|  | Możliwość maksymalnie 3 awarii tego samego elementu aparatu czwarta awaria powoduje wymiana elementu na nowy wraz z przedłużeniem gwarancji na element |  |
| Wymagania dodatkowe |  |  |
|  | Wykonawca posiada autoryzację producenta na sprzedaż i serwis przedmiotu zamówienia. |  |
|  | Szkolenie podstawowe z obsługi systemu dla lekarzy w siedzibie Zamawiającego w terminie uzgodnionym z Zamawiającym po uruchomieniu przedmiotu zamówienia pozwalające na samodzielną obsługę systemu przez personel min. 3 osoby z wystawieniem imiennych certyfikatów |  |
|  | Integracja przedmiotu zamówienia z posiadanymi przez zamawiającego systemami PACS I RIS firmy Pixel. |  |
|  | Instrukcje obsługi w języku polskim wraz z dostawą aparatury |  |
|  | Wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę do napraw i przeglądów wraz z dostawą aparatury |  |
|  | Dokument potwierdzający wpis lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych |  |
|  | Certyfikaty i świadectwa wymagane przez Ustawę o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 |  |
|  | Ultrasonograf Kardiologiczny | 1 |
| Producent……………………………………………… |  | Model…………………………………………… |
| L.p. | Wymagania Zamawiającego | Potwierdzenie minimalnych wymagań lub /Parametry oferowane (podać dokładne wartości ) oraz nr strony z katalogu |
| Parametry ogólne |  |  |
|  | System o zwartej jednomodułowej konstrukcji wyposażony w cztery skrętne koła z możliwością ich blokowania na stałe i do jazdy na wprost oraz wadze poniżej 100 kg |  |
|  | Liczba procesowych kanałów odbiorczych min. 4 500 000 |  |
|  | Monitor kolorowy LCD, min 21cali o wysokiej rozdzielczości |  |
|  | Możliwość zmiany wysokości monitora |  |
|  | Monitor umieszczony na ruchomym wysięgniku, regulacja lewo-prawo, góra-dół, pochył, obrót |  |
|  | Możliwość płynnej regulacji położenia panelu sterowania we wszystkich kierunkach – lewo/prawo, góra/dół, obrót wokół osi |  |
|  | Panel dotykowy wspomagający obsługę aparatu z możliwością regulacji jasności, przesuwania stron za pomocą dotyku |  |
|  | Min. 4 aktywne gniazda do przyłączenia głowic obrazowych |  |
|  | Wymagana dynamika aparatu min. 280 dB |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy ultrasonografu (całkowity zakres częstotliwości fundamentalnych emitowanych przez głowice obrazowe możliwe do podłączenia na dzień składania ofert) min. 1,5 do 13 MHz |  |
|  | Wbudowany akumulator pozwalający na zahibernowanie systemu celem jego przetransportowania i ponowne wzbudzenie |  |
|  | Możliwość monitorowania sygnałów EKG i oddechowego (wyświetlana krzywa na ekranie) przy pomocy elektrod EKG, bez dodatkowych zewnętrznych modułów |  |
| Tryby pracy aparatu: |  |  |
|  | Tryb B (2D) |  |
|  | Regulacja głębokości penetracji w zakresie min. od 2 cm do 30 cm |  |
|  | Regulacja wzmocnienia głębokościowego oraz wzmocnienia poprzecznego wiązki ultradźwiękowej |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne z odwróceniem impulsu (inwersją fazy) |  |
|  | Częstotliwość odświeżania obrazu 2D min. 1400 obrazów na sek. |  |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu 2D przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie wzmocnienia obrazu) |  |
|  | Funkcja ciągłej automatycznej optymalizacji obrazu 2D wyzwalana przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie wzmocnienia obrazu) |  |
|  | Praca w trybie wielokierunkowego emitowania i składania wiązki ultradźwiękowej z głowic z min. 8 kątami emitowania wiązki tworzącymi obraz 2D na głowicach liniowych i konweksowych. Wymóg pracy dla trybu 2D oraz w trybie obrazowania harmonicznego. |  |
|  | Adaptacyjne przetwarzanie obrazu redukujące artefakty i szumy, np. SRI lub równoważny |  |
|  | Min. 15-stopniowe powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym |  |
|  | Min. 15-stopniowe powiększenia obrazu zamrożonego |  |
|  | Tryb M-mode |  |
|  | Tryb M-mode anatomiczny |  |
|  | Tryb Doppler Kolorowy |  |
|  | Jednoczesne wyświetlanie na ekranie dwóch obrazów w czasie rzeczywistym typu B i B/CD |  |
|  | Tryb Power Doppler z oznaczeniem kierunku przepływu |  |
|  | Tryb spektralny Doppler pulsacyjny (PW) |  |
|  | Regulacja wielkości bramki Dopplerowskiej (SV) min. 1-20 mm |  |
|  | Automatyczna optymalizacja widma dopplerowskiego przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie linii bazowej oraz skali PRF) |  |
|  | Tryb spektralny Doppler z falą ciągłą (CW) |  |
|  | Tryb Spektralny Doppler z Falą Ciągłą (CWD), sterowany pod kontrolą obrazu 2D, maksymalna mierzona prędkość przy kącie 0°, min. 18 [m/s] |  |
|  | Tryb Doppler tkankowy |  |
|  | Doppler tkankowy spektralny |  |
|  | Doppler tkankowy kolorowy |  |
| Głowice ultradźwiękowe: |  |  |
|  | Głowica sektorowa |  |
|  | Szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min. 1.0 – 6.0 MHz (± 1 MHz) |  |
|  | Liczba elementów min. 80 |  |
|  | Pole widzenia głowicy min. 90 stopni |  |
|  | Głowica kompatybilna z echokardiografami opisanymi w Pozycjach nr I, II, IV, V |  |
|  | Głowica konweks do badań jamy brzusznej |  |
|  | Szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min 1.0 – 6.0 MHz (± 1 MHz) |  |
|  | Liczba elementów min. 150 |  |
|  | Pole widzenia głowicy min. 100 stopni |  |
|  | Głowica kompatybilna z echokardiografami opisanymi w Pozycjach nr I, II, IV, V |  |
|  | Pakiety obliczeniowe/raporty |  |
|  | Pełny pakiet obliczeniowy kardiologiczny dla dorosłych. |  |
|  | Pomiary kardiologiczne w prezentacji 2D min.: LVEDV, LVESV, EF, CO; w prezentacji M min.: EF, CO, LA/. Pomiary w trybie Dopplera spektralnego min.: MVA, AVA, VTI, Qp/Qs |  |
|  | Pomiary w trybie kolorowego Dopplera metodą PISA |  |
|  | Pakiet do echokardiograficznej próby wysiłkowej Stress Echo |  |
|  | Domyślne protokoły próby obciążeniowej z możliwością odroczenia wyboru etapu |  |
|  | Pakiet obliczeniowy naczyniowy obejmujący badania tętnic szyjnych, obwodowych, żył oraz badania transkranialne . |  |
|  | Oprogramowanie do badań brzusznych |  |
|  | Raporty dla każdego rodzaju i trybu badania z możliwością dołączenia obrazów do raportów |  |
|  | Automatyczny obrys spektrum i wyznaczanie parametrów przepływu na zatrzymanym spektrum oraz w czasie rzeczywistym na ruchomym spektrum |  |
|  | Możliwość zaprogramowania w aparacie nowych pomiarów oraz kalkulacji |  |
| System archiwizacji |  |  |
|  | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (cineloop) dla CD i obrazu 2D min. 2200 klatek oraz zapis dopplera spektralnego min 45 sekund |  |
|  | Wideoprinter czarno-biały małego formatu, wbudowany w aparat |  |
|  | Wewnętrzny system archiwizacji z zapisem obrazów na dysku twardym (min. 500 GB) i bazą pacjentów, formaty zapisu DICOM, AVI, JPG |  |
|  | Nagrywarka CD/DVD wbudowana w aparat, formaty zapisu badań DICOM, AVI, JPG |  |
|  | Automatycznie dodawana przeglądarka plików w formacie DICOM 3.0 przy nagrywaniu na nośniki zewnętrzne |  |
|  | Protokół komunikacji DICOM 3.0 do przesyłania obrazów i danych, min. klasy DICOM print, store, worklist, raporty strukturalne |  |
| Opcje doposażenia i rozbudowy |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę liniową do badań naczyniowych o zakresie częstotliwości min. 3.0 – 13.0 MHz (± 1 MHz), szerokości pola widzenia min. 35mm, ilości elementów min. 150 |  |
|  | Głowica kompatybilna z echokardiografami opisanymi w Pozycjach nr I, II, IV, V |  |
|  | Możliwość rozbudowy o szerokopasmową, matrycową głowicę przezprzełykową do obrazowania struktur serca w czasie rzeczywistym o zakresie częstotliwości min. 2.0 – 8.0 MHz (± 1 MHz) o min. 2500 elementów obrazowych, kącie widzenia min. 90° |  |
|  | Głowica kompatybilna z echokardiografami opisanymi w Pozycjach nr I, II, IV, V |  |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję automatycznego ustawiania bramki Dopplera w naczyniu, z uwzględnieniem kąta korekcji |  |
|  | Oprogramowanie do zautomatyzowanego pomiaru amplitudy ruchu pierścienia zastawki mitralnej, śledzenia ruchu pierścienia zastawki mitralnej oraz innych zastawek w czasie, wyliczenia krzywych odkształceń pierścienia zastawki w czasie |  |
|  | Oprogramowanie do zautomatyzowanego wykrywania granic jam i wyliczania frakcji lewej komory |  |
|  | Możliwość rozbudowy o badania z zastosowaniem ultrasonograficznych środków kontrastujących z wykorzystaniem niskich wartości indeksu mechanicznego (MI) oraz technik Pulse Inversion oraz Power Modulation dostępnych na głowicy sektorowej. Długość pętli w czasie procedur kontrastowych min. 10 minut. |  |
|  | Badania z zastosowaniem ultrasonograficznych środków kontrastujących dostępne łącznie z technologią wielokierunkowego nadawania i odbierania wiązki ultradźwiękowej. |  |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję wgrywania do aparatu i wyświetlania na ekranie obrazów z badań CT, MRI, PET, celem dokonywania porównań z aktualnie wyświetlanymi obrazami badania USG |  |
| Serwis i gwarancja |  |  |
|  | Możliwość wykonywania zdalnej diagnostyki serwisowej aparatu poprzez sieć internetową |  |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2015 roku. |  |
|  | Dostępność części zamiennych przez okres 10 lat od daty dostawy |  |
|  | Gwarancja obejmująca cały system (aparat, głowice, printer) min. 24 miesiące |  |
|  | Bezpłatne coroczne przeglądy aparatu przez okres 6 lat od daty dostawy |  |
|  | W przypadku zgłoszenia usterki aparatu lub jego wyposażenia naprawa nastąpi w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia |  |
|  | W przypadku wydłużenia czasu naprawy powyżej 5 dni roboczych wykonawca dostarczy aparat zastępczy o parametrach nie gorszych niż zaoferowany w okresie 7 dni od daty zgłoszenia awarii |  |
|  | Możliwość maksymalnie 3 awarii tego samego elementu aparatu czwarta awaria powoduje wymiana elementu na nowy wraz z przedłużeniem gwarancji na element |  |
| Wymagania dodatkowe |  |  |
|  | Wykonawca posiada autoryzację producenta na sprzedaż i serwis przedmiotu zamówienia. |  |
|  | Szkolenie podstawowe z obsługi systemu dla lekarzy w siedzibie Zamawiającego w terminie uzgodnionym z Zamawiającym po uruchomieniu przedmiotu zamówienia pozwalające na samodzielną obsługę systemu przez personel min. 3 osoby z wystawieniem imiennych certyfikatów |  |
|  | Integracja przedmiotu zamówienia z posiadanymi przez zamawiającego systemami PACS I RIS firmy Pixel. |  |
|  | Instrukcje obsługi w języku polskim wraz z dostawą aparatury |  |
|  | Wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę do napraw i przeglądów wraz z dostawą aparatury |  |
|  | Dokument potwierdzający wpis lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych |  |
|  | Certyfikaty i świadectwa wymagane przez Ustawę o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 |  |
|  | Aparat echokardiograficzny z głowicą przezprzełykową oraz z głowicą 3D | 1 |
| Producent……………………………………………… |  | Model…………………………………………… |
| L.p. | Wymagania Zamawiającego | Potwierdzenie minimalnych wymagań lub /Parametry oferowane (podać dokładne wartości ) oraz nr strony z katalogu |
| Parametry ogólne |  |  |
|  | Aparat stacjonarny, na kołach, przeznaczony do badań kardiologicznych i naczyniowych ze zintegrowaną stacją roboczą i systemem archiwizacji oraz urządzeniami do dokumentacji i archiwizacji sterowanymi z klawiatury. |  |
|  | Zasilanie 230V ±10%; 50Hz |  |
|  | Cyfrowy monitor LCD o przekątnej min. 18”, regulowany w trzech płaszczyznach niezależnie od panelu sterowania, antyrefleksowy zapewniający możliwość pracy w warunkach naturalnego/sztucznego oświetlenia. |  |
|  | Panel sterowania regulowany w trzech płaszczyznach, niezależnie od monitora. |  |
|  | Dotykowy ekran LCD o przekątnej min. 12”, do sterowania funkcjami aparatu. |  |
|  | Możliwość zduplikowania na ekranie dotykowym obrazu ultrasonograficznego z monitora aparatu celem ułatwienia wykonywania procedur interwencyjnych |  |
|  | Wysuwana klawiatura alfanumeryczna do wprowadzania danych. |  |
|  | Liczba cyfrowych kanałów odbiorczych przetwarzania ultradźwiękowego min. 5 000 000 |  |
|  | Wymagana dynamika systemu aparatu powyżej 190 dB |  |
|  | Regulacja wzmocnienia głębokościowego (TGC) min. 8 suwaków |  |
|  | Regulacja wzmocnienia poprzecznego (LGC) wiązki min. 4 suwaki. |  |
|  | Zakres głębokości obrazowania min. od 1 do 30 cm |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy dostępnych głowic (określony przez zakres częstotliwości dostępnych głowic) min. od 1,5 do 13 MHz |  |
|  | Adaptacyjne przetwarzanie obrazu redukujące artefakty i szumy oraz poprawiające rozdzielczość kontrastową |  |
|  | Praca w trybie wielokierunkowego emitowania i składania wiązki ultradźwiękowej z min. 9 kątami emitowania wiązki tworzącymi obraz 2D na głowicach convex i liniowych. Wymóg pracy dla trybu 2D oraz w trybie obrazowania harmonicznego |  |
|  | Ilość aktywnych gniazd do podłączania głowic obrazowych min. 4 gniazda |  |
|  | Aktywne gniazdo do podłączania głowicy nieobrazowej pracującej w trybie CW Doppler |  |
|  | Podręczna pamięć min. 2000 obrazów (Cine Loop) z możliwością wyboru długości pętli obrazowych. |  |
|  | Moduł EKG oraz innych sygnałów fizjologicznych (m.in. sygnał oddechowy, pulsu) wbudowany w aparat |  |
|  | Wbudowany akumulator umożliwiający uśpienie systemu na czas min. 40 minut. |  |
|  | Współpraca aparatu z głowicami: |  |
|  | phased array |  |
|  | liniowe |  |
|  | convex |  |
|  | przezprzełykowe wielopłaszczyznowe |  |
|  | dopplerowskie typu ołówkowego |  |
|  | matrycowe do obrazowania 3D w czasie rzeczywistym dedykowane do echokardiografii przezklatkowej i przezprzełykowej |  |
| Tryby obrazowania: |  |  |
|  | 2D (B-mode) |  |
|  | M-mode |  |
|  | Kolor M-mode |  |
|  | Doppler pulsacyjny (PW) i HPRF |  |
|  | Doppler ciągły (CW) z głowic sektorowych obrazowych i głowicy nieobrazowej |  |
|  | Doppler kolorowy (CD) wszystkie głowice |  |
|  | Power (angio) Doppler |  |
|  | Duplex (2D +PW/CD/Power Doppler) |  |
|  | Triplex (2D + CD/Power Doppler + PW) |  |
|  | Doppler tkankowy kolorowy oraz spektralny |  |
|  | Obrazowanie trójwymiarowe struktur serca w czasie rzeczywistym z głowicy przezprzełykowej i przezklatkowej |  |
|  | Tryb 2D (B-mode) |  |
|  | Częstotliwość odświeżania obrazu (frame rate) w trybie 2D min. 2500 obrazów/s |  |
|  | Obrazowanie w technice II harmonicznej |  |
|  | Powiększenie (zoom) dla obrazów „na żywo” i zatrzymanych min. 16 krotny |  |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu B-mode przy pomocy jednego przycisku (wzmocnienie, TGC). |  |
|  | Funkcja ciągłej automatycznej optymalizacji obrazu B-mode (wzmocnienie, TGC). |  |
|  | Tryb M-mode |  |
|  | Pojemność pamięci dynamicznej w M-mode min. 45 s. |  |
|  | Obrazowanie kolor Doppler w M –mode |  |
|  | Anatomiczny M-mode |  |
|  | Tryb spektralny Doppler pulsacyjny (PWD) |  |
|  | Wielkość bramki PW Doppler min. od 1 do 20 mm |  |
|  | Automatyczna optymalizacja parametrów dla PWD przy pomocy jednego przycisku (skala, linia bazowa) |  |
|  | Tryb spektralny Doppler z falą ciągłą (CWD) |  |
|  | Sterowany pod kontrolą obrazu 2D |  |
|  | Maksymalna mierzona prędkość przy kącie 0° min. 19 m/s |  |
|  | Tryb Doppler kolorowy (CD) |  |
|  | Pojemność pamięci dynamicznej prezentacji Doppler kolorowy min. 2000 obrazów |  |
|  | Jednoczesna prezentacja na ekranie w czasie rzeczywistym dwóch obrazów – jeden w B-mode, drugi w trybie Dopplera Kolorowego |  |
|  | Tryb 3D w czasie rzeczywistym |  |
|  | Obrazowanie 3D serca z głowicy matrycowej z maksymalną prędkością min. 90 vps. |  |
|  | Obrazowanie pełnej objętości serca w czasie rzeczywistym z możliwością wyboru ilości cykli pracy do uśrednienia (min. 1,2, 6 cykli). |  |
|  | Jednoczesna wizualizacja w czasie rzeczywistym dwóch niezależnych płaszczyzn na głowicach: przezprzełykowej i przezklatkowej w trybach B i Doppler kolorowy. |  |
|  | Kolorowe odwzorowanie przepływów w czasie rzeczywistym w postaci przestrzennej, ruchomej bryły (3D kolor Doppler), z głowicy przezklatkowej i przezprzełykowej. |  |
|  | Możliwość pomiaru odległości i powierzchni na obrazie 3D |  |
|  | Elektroniczna rotacja skanowanej płaszczyzny, bez konieczności obrotu głowicą, na głowicach: przezprzełykowej i przezklatkowej |  |
|  | Obrazowanie w sektorze min. 95° x 95° na głowicach: przezprzełykowej i przezklatkowej |  |
|  | Tryb Doppler tkankowy spektralny |  |
|  | Tryb Doppler tkankowy kolorowy |  |
| Głowice ultradźwiękowe |  |  |
|  | Głowica do trójwymiarowego obrazowania serca w czasie rzeczywistym do badań przezprzełykowych (tzw. 3D TEE). |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy min. 3,5 – 6,5 MHz. |  |
|  | Ilość elementów min. 2500. |  |
|  | Tryby obrazowania B-mode, M-mode, CD, CW Doppler, PW Doppler, 3D, 3D kolor Doppler. |  |
|  | Obrazowanie dwóch niezależnych płaszczyzn w czasie rzeczywistym w trybie B-mode i CD. |  |
|  | Głowica kompatybilna z echokardiografami opisanymi w Pozycjach nr I, II, III, V |  |
|  | Głowica do trójwymiarowego obrazowania serca w czasie rzeczywistym do badań przezklatkowych |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy min. 1 - 5 MHz |  |
|  | Ilość elementów min. 3000 |  |
|  | Tryby obrazowania B-mode, M-mode, CD, CW Doppler, PW Doppler, 3D, 3D kolor Doppler. |  |
|  | Obrazowanie dwóch niezależnych płaszczyzn w czasie rzeczywistym w trybie B-mode i CD. |  |
|  | Głowica kompatybilna z echokardiografem opisanym w Załączniku nr 5 |  |
|  | Głowica sektorowa z obrazowaniem harmonicznym do badań serca przezklatkowych. |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy min. 2 – 3,5 MHz. |  |
|  | Ilość elementów min. 80. |  |
|  | Głowica kompatybilna z echokardiografami opisanymi w Pozycjach nr I, II, III, V |  |
|  | Głowica liniowa do badań naczyniowych. |  |
|  | Częstotliwość pracy min. od 3 do 9 MHz |  |
|  | Ilość elementów min. 160 |  |
|  | Długość płaszczyzny skanowania 38 mm +/- 10%. |  |
|  | Głowica kompatybilna z urządzeniami opisanymi w Pozycjach nr I, II, III, V |  |
| Oprogramowanie aparatu |  |  |
|  | Oprogramowanie do pomiarów i obliczeń z tworzeniem raportów do badań: |  |
|  | echo dorosłych |  |
|  | echo pediatryczne |  |
|  | naczyniowych |  |
|  | Dopplerowskich TCD |  |
|  | Pakiet do echokardiograficznej próby wysiłkowej Stress Echo |  |
|  | Oprogramowanie do pomiarów i obliczeń umożliwiające tworzenie własnych wzorów i formuł obliczeniowych |  |
|  | Oprogramowanie pozwalające na kolorową wizualizację globalnej i regionalnej ruchomości ścian, pokazującą w sposób parametryczny i zautomatyzowany zmianę granic w czasie |  |
|  | Oprogramowanie do zautomatyzowanego pomiaru amplitudy ruchu pierścienia zastawki mitralnej, śledzenia ruchu pierścienia zastawki mitralnej oraz innych zastawek w czasie, wyliczenia krzywych odkształceń pierścienia zastawki w czasie |  |
|  | Oprogramowanie do zautomatyzowanego wykrywania granic jam i wyliczania frakcji lewej komory |  |
|  | Oprogramowanie do oceny kompleksu Intima Media |  |
| Archiwizacja |  |  |
|  | Archiwizacja danych demograficznych, pomiarowych i obrazów w wewnętrznym archiwum na dysku twardym o pojemności min. 1TB. |  |
|  | Możliwość ukrycia danych pacjenta przy archiwizacji na zewnętrzne nośniki |  |
|  | Wbudowana w aparat nagrywarka CD/DVD do archiwizacji badań, umożliwiająca eksport obrazów w formacie DICOM oraz formacie np jpg, avi. |  |
|  | Wideoprinter czarno-biały małego formatu, wbudowany w aparat |  |
|  | Automatycznie dodawana przeglądarka plików DICOM przy nagrywaniu na nośniki zewnętrzne |  |
|  | Port USB do archiwizacji obrazów na pamięciach przenośnych. Port umieszczony w pulpicie aparatu. |  |
|  | Możliwość dokonania pomiarów na obrazach i pętlach obrazowych z archiwum systemu. |  |
|  | Aktywne złącze do eksportu danych i transmisji w sieci komputerowej w standardzie DICOM 3.0 zawierające minimum DICOM Worklist oraz raporty strukturalne kardiologiczne oraz naczyniowe |  |
| Opcje doposażenia i rozbudowy |  |  |
|  | Głowica convex do badan jamy brzusznej. |  |
|  | Częstotliwość pracy min. od 1 do 5 MHz |  |
|  | Ilość elementów min. 160. |  |
|  | Głowica kompatybilna z urządzeniami opisanymi w Pozycjach nr I, II, III, V |  |
| Serwis i gwarancja |  |  |
|  | Możliwość wykonywania zdalnej diagnostyki serwisowej aparatu poprzez sieć internetową |  |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2015 roku. |  |
|  | Dostępność części zamiennych przez okres 10 lat |  |
|  | Gwarancja obejmująca cały system (aparat, głowice, printer) min. 24 miesiące |  |
|  | Bezpłatne coroczne przeglądy aparatu przez okres 6 lat |  |
|  | W przypadku zgłoszenia usterki aparatu lub jego wyposażenia naprawa nastąpi w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia |  |
|  | W przypadku wydłużenia czasu naprawy powyżej 5 dni roboczych wykonawca dostarczy aparat zastępczy o parametrach nie gorszych niż zaoferowany w okresie 7 dni od daty zgłoszenia awarii |  |
|  | Możliwość maksymalnie 3 awarii tego samego elementu aparatu czwarta awaria powoduje wymiana elementu na nowy wraz z przedłużeniem gwarancji na element |  |
| Wymagania dodatkowe |  |  |
|  | Wykonawca posiada autoryzację producenta na sprzedaż i serwis przedmiotu zamówienia. |  |
|  | Szkolenie podstawowe z obsługi systemu dla lekarzy w siedzibie Zamawiającego w terminie uzgodnionym z Zamawiającym po uruchomieniu przedmiotu zamówienia pozwalające na samodzielną obsługę systemu przez personel min. 3 osoby z wystawieniem imiennych certyfikatów |  |
|  | Integracja przedmiotu zamówienia z posiadanymi przez zamawiającego systemami PACS I RIS firmy Pixel. |  |
|  | Instrukcje obsługi w języku polskim wraz z dostawą aparatury |  |
|  | Wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę do napraw i przeglądów wraz z dostawą aparatury |  |
|  | Dokument potwierdzający wpis lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych |  |
|  | Certyfikaty i świadectwa wymagane przez Ustawę o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 |  |
|  | Aparat echokardiograficzny z głowicą przezprzełykową | 1 |
| Producent……………………………………………… |  | Model…………………………………………… |
| L.p. | Wymagania Zamawiającego | Potwierdzenie minimalnych wymagań lub /Parametry oferowane (podać dokładne wartości ) oraz nr strony z katalogu |
| Parametry ogólne |  |  |
|  | Aparat stacjonarny, na kołach, przeznaczony do badań kardiologicznych i naczyniowych, ze zintegrowaną stacją roboczą i systemem archiwizacji oraz urządzeniami do dokumentacji i archiwizacji sterowanymi z klawiatury. |  |
|  | Zasilanie 230V ±10%; 50Hz |  |
|  | Cyfrowy monitor LCD o przekątnej min. 21”, regulowany w trzech płaszczyznach niezależnie od panelu sterowania, antyrefleksowy zapewniający możliwość pracy w warunkach naturalnego/sztucznego oświetlenia. |  |
|  | Panel sterowania regulowany w trzech płaszczyznach, niezależnie od monitora. |  |
|  | Dotykowy ekran LCD o przekątnej min. 12”, do sterowania funkcjami aparatu. |  |
|  | Możliwość zduplikowania na ekranie dotykowym obrazu ultrasonograficznego z monitora aparatu celem ułatwienia wykonywania procedur interwencyjnych |  |
|  | Wysuwana klawiatura alfanumeryczna do wprowadzania danych. |  |
|  | Liczba cyfrowych kanałów odbiorczych przetwarzania ultradźwiękowego min. 5 000 000 |  |
|  | Wymagana dynamika systemu aparatu powyżej 190 dB |  |
|  | Regulacja wzmocnienia głębokościowego (TGC) min. 8 suwaków |  |
|  | Regulacja wzmocnienia poprzecznego (LGC) wiązki min. 4 suwaki. |  |
|  | Zakres głębokości obrazowania min. od 1 do 30 cm |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy dostępnych głowic (określony przez zakres częstotliwości dostępnych głowic) min. od 1 do 18 MHz |  |
|  | Adaptacyjne przetwarzanie obrazu redukujące artefakty i szumy oraz poprawiające rozdzielczość kontrastową |  |
|  | Praca w trybie wielokierunkowego emitowania i składania wiązki ultradźwiękowej z min. 9 kątami emitowania wiązki tworzącymi obraz 2D na głowicach convex i liniowych. Wymóg pracy dla trybu 2D oraz w trybie obrazowania harmonicznego |  |
|  | Ilość aktywnych gniazd do podłączania głowic obrazowych min. 4 gniazda |  |
|  | Aktywne gniazdo do podłączania głowicy nieobrazowej pracującej w trybie CW Doppler |  |
|  | Podręczna pamięć min. 2000 obrazów (Cine Loop) z możliwością wyboru długości pętli obrazowych. |  |
|  | Moduł EKG oraz innych sygnałów fizjologicznych (m.in. sygnał oddechowy, pulsu) wbudowany w aparat |  |
|  | Wbudowany akumulator umożliwiający uśpienie systemu na czas min. 40 minut. |  |
|  | Współpraca aparatu z głowicami: phased array liniowe convex przezprzełykowe wielopłaszczyznowe dopplerowskie typu ołówkowego |  |
| Tryby obrazowania |  |  |
|  | Tryby obrazowania: 2D (B-mode) M-mode Kolor M-mode Doppler pulsacyjny (PW) i HPRF Doppler ciągły (CW) z głowic sektorowych obrazowych i głowicy nieobrazowej Doppler kolorowy (CD) wszystkie głowice Power (angio) Doppler Duplex (2D +PW/CD/Power Doppler) Triplex (2D + CD/Power Doppler + PW) Doppler tkankowy kolorowy oraz spektralny |  |
|  | Obrazowanie trójwymiarowe struktur serca w czasie rzeczywistym z głowicy przezprzełykowej i przezklatkowej |  |
|  | Tryb 2D-mode |  |
|  | Częstotliwość odświeżania obrazu (frame rate) w trybie 2D min. 2500 obrazów/s |  |
|  | Obrazowanie w technice harmonicznej |  |
|  | Powiększenie (zoom) dla obrazów „na żywo” i zatrzymanych min. 16 krotny |  |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu B-mode przy pomocy jednego przycisku (wzmocnienie, TGC). |  |
|  | Funkcja ciągłej automatycznej optymalizacji obrazu B-mode (wzmocnienie, TGC). |  |
|  | Tryb M-mode |  |
|  | Pojemność pamięci dynamicznej w M-mode min. 45 s. |  |
|  | Obrazowanie kolor Doppler w M –mode |  |
|  | Anatomiczny M-mode |  |
|  | Tryb spektralny Doppler pulsacyjny (PWD) |  |
|  | Wielkość bramki PW Doppler min. od 1 do 20 mm |  |
|  | Automatyczna optymalizacja parametrów dla PWD przy pomocy jednego przycisku (skala, linia bazowa) |  |
|  | Tryb spektralny Doppler z falą ciągłą (CWD) |  |
|  | Sterowany pod kontrolą obrazu 2D |  |
|  | Maksymalna mierzona prędkość przy kącie 0° min. 19 m/s |  |
|  | Tryb Doppler kolorowy (CD) |  |
|  | Pojemność pamięci dynamicznej prezentacji Doppler kolorowy min. 2000 obrazów |  |
|  | Jednoczesna prezentacja na ekranie w czasie rzeczywistym dwóch obrazów – jeden w B-mode, drugi w trybie Dopplera Kolorowego |  |
|  | Obrazowanie pełnej objętości serca w czasie rzeczywistym z możliwością wyboru ilości cykli pracy do uśrednienia (min. 1,2, 6 cykli). |  |
|  | Jednoczesna wizualizacja w czasie rzeczywistym dwóch niezależnych płaszczyzn na głowicach: przezprzełykowej i przezklatkowej w trybach B i Doppler kolorowy. |  |
|  | Obrazowanie w sektorze min. 95° x 95° na głowicach: przezprzełykowej i przezklatkowej |  |
|  | Tryb Doppler tkankowy spektralny |  |
|  | Tryb Doppler tkankowy kolorowy |  |
| Głowice ultradźwiękowe |  |  |
|  | Głowica do obrazowania serca w czasie rzeczywistym do badań przezprzełykowych (tzw. TEE). |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy min. 2 - 7 MHz. |  |
|  | Ilość elementów min. 2500. |  |
|  | Obrazowanie dwupłaszczyznowe |  |
|  | Tryby obrazowania B-mode, M-mode, CD, CW Doppler, PW Doppler |  |
|  | Obrazowanie dwóch niezależnych płaszczyzn w czasie rzeczywistym w trybie B-mode i CD. |  |
|  | Głowica kompatybilna z echokardiografami opisanymi w Pozycjach nr I, II, III, V |  |
|  | Głowica sektorowa z obrazowaniem harmonicznym do badań serca przezklatkowych. |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy min. 1 - 5 MHz. |  |
|  | Ilość elementów min. 80. |  |
|  | Głowica kompatybilna z echokardiografami opisanymi w Pozycjach nr I, II, III, V |  |
| Oprogramowanie aparatu |  |  |
|  | Oprogramowanie do pomiarów i obliczeń z tworzeniem raportów do badań: echo dorosłych echo pediatryczne naczyniowych |  |
|  | Dopplerowskich TCD |  |
|  | Pakiet do echokardiograficznej próby wysiłkowej Stress Echo |  |
|  | Oprogramowanie pozwalające na kolorową wizualizację globalnej |  |
|  | i regionalnej ruchomości ścian, pokazującą w sposób parametryczny i zautomatyzowany zmianę granic w czasie |  |
|  | Oprogramowanie do zautomatyzowanego wykrywania granic jam i wyliczania frakcji lewej komory |  |
|  | Oprogramowanie do pomiarów i obliczeń umożliwiające tworzenie własnych wzorów i formuł obliczeniowych |  |
| Archiwizacja |  |  |
|  | Archiwizacja danych demograficznych, pomiarowych i obrazów w wewnętrznym archiwum na dysku twardym o pojemności min. 1TB. |  |
|  | Możliwość ukrycia danych pacjenta przy archiwizacji na zewnętrzne nośniki |  |
|  | Wbudowana w aparat nagrywarka CD/DVD do archiwizacji badań, umożliwiająca eksport obrazów w formacie DICOM oraz formacie np jpg, avi. |  |
|  | Wideoprinter czarno-biały małego formatu, wbudowany w aparat |  |
|  | Automatycznie dodawana przeglądarka plików DICOM przy nagrywaniu na nośniki zewnętrzne |  |
|  | Port USB do archiwizacji obrazów na pamięciach przenośnych. Port umieszczony w pulpicie aparatu. |  |
|  | Możliwość dokonania pomiarów na obrazach i pętlach obrazowych z archiwum systemu. |  |
|  | Aktywne złącze do eksportu danych i transmisji w sieci komputerowej w standardzie DICOM 3.0 zawierające minimum DICOM Worklist oraz raporty strukturalne kardiologiczne oraz naczyniowe |  |
| Opcje doposażenia i rozbudowy |  |  |
|  | Głowica do trójwymiarowego obrazowania serca w czasie rzeczywistym do badań przezklatkowych |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy min. 1 - 5 MHz |  |
|  | Ilość elementów min. 3000 |  |
|  | Tryby obrazowania B-mode, M-mode, CD, CW Doppler, PW Doppler, . |  |
|  | Obrazowanie dwóch niezależnych płaszczyzn w czasie rzeczywistym w trybie B-mode i CD. |  |
|  | Głowica kompatybilna z echokardiografem opisanym w Załączniku nr 4 |  |
|  | Głowica liniowa do badań naczyniowych. |  |
|  | Częstotliwość pracy min. od 3 do 12 MHz |  |
|  | Ilość elementów min. 160 |  |
|  | Długość płaszczyzny skanowania 38 mm +/- 10%. |  |
|  | Głowica kompatybilna z urządzeniami opisanymi w Pozycjach nr I, II, III, IV |  |
|  | Głowica convex do badan jamy brzusznej. |  |
|  | Częstotliwość pracy min. od 1 do 5 MHz |  |
|  | Ilość elementów min. 160. |  |
|  | Głowica kompatybilna z urządzeniami opisanymi w Pozycjach nr I, II, III, IV |  |
| Wyposażenie dodatkowe |  |  |
|  | Zewnętrzna stacja do zaawansowanej analizy obrazów kardiologicznych |  |
|  | Komputer o minimalnych wymaganiach: Dysk twardy SATA 3 TB Karta graficzna min 2GB Nagrywarka DVD Monitor min. 23” |  |
|  | Oprogramowanie do pomiarów i obliczeń umożliwiające tworzenie własnych wzorów i formuł obliczeniowych |  |
|  | Pakiet kliniczny do pomiarów kardiologicznych w trybie min. 2D, M-mode , PW, CW, TDI |  |
|  | Oprogramowanie pozwalające na kolorową wizualizację globalnej i regionalnej ruchomości ścian, pokazującą w sposób parametryczny i zautomatyzowany zmianę granic w czasie |  |
|  | Oprogramowanie do zautomatyzowanego pomiaru amplitudy ruchu pierścienia zastawki mitralnej, śledzenia ruchu pierścienia zastawki mitralnej oraz innych zastawek w czasie, wyliczenia krzywych odkształceń pierścienia zastawki w czasie |  |
|  | Oprogramowanie do analizy obrazów 3D np. wizualizacja parametryczna obrazu 3D lewej komory serca |  |
|  | Oprogramowanie do oceny kompleksu Intima Media |  |
|  | Możliwość eksportu obrazów w formacie DICOM oraz formacie np JPG, AVI. |  |
|  | Aktywne złącze do importu danych/ transmisji w sieci komputerowej w standardzie DICOM 3.0 umożliwiające pobieranie obrazów oraz raportów strukturalnych min. Kardiologicznych z urządzeń USG |  |
|  | Możliwość pobierania obrazów z PACS-a (funkcja Query/Retrieve) do stacji roboczej |  |
|  | Możliwość jednoczesnego podłączenia do 3 echokardiografów |  |
|  | Możliwość przeglądania obrazów echokardiograficznych w formacie DICOM od różnych producentów |  |
|  | Możliwość przeglądania obrazów DICOM z urządzeń CT i MRI, PET |  |
| Serwis i gwarancja |  |  |
|  | Możliwość wykonywania zdalnej diagnostyki serwisowej aparatu poprzez sieć internetową |  |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2015 roku. |  |
|  | Dostępność części zamiennych przez okres 10 lat |  |
|  | Gwarancja obejmująca cały system (aparat, głowice, printer) min. 24 miesiące |  |
|  | Bezpłatne coroczne przeglądy aparatu przez okres 6 lat |  |
|  | W przypadku zgłoszenia usterki aparatu lub jego wyposażenia naprawa nastąpi w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia |  |
|  | W przypadku wydłużenia czasu naprawy powyżej 5 dni roboczych wykonawca dostarczy aparat zastępczy o parametrach nie gorszych niż zaoferowany w okresie 7 dni od daty zgłoszenia awarii |  |
|  | Możliwość maksymalnie 3 awarii tego samego elementu aparatu czwarta awaria powoduje wymiana elementu na nowy wraz z przedłużeniem gwarancji na element |  |
| Wymagania dodatkowe |  |  |
|  | Wykonawca posiada autoryzację producenta na sprzedaż i serwis przedmiotu zamówienia. |  |
|  | Integracja przedmiotu zamówienia z posiadanymi przez zamawiającego systemami PACS I RIS firmy Pixel. |  |
|  | Szkolenie podstawowe z obsługi systemu dla lekarzy w siedzibie Zamawiającego w terminie uzgodnionym z Zamawiającym po uruchomieniu przedmiotu zamówienia pozwalające na samodzielną obsługę systemu przez personel min. 3 osoby z wystawieniem imiennych certyfikatów |  |
|  | Instrukcje obsługi w języku polskim wraz z dostawą aparatury |  |
|  | Wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę do napraw i przeglądów wraz z dostawą aparatury |  |
|  | Dokument potwierdzający wpis lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych |  |
|  | Certyfikaty i świadectwa wymagane przez Ustawę o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 |  |

POUCZENIE:

W przypadku, gdy Wykonawca nie poda dokładnej wartości oferowanego parametru, a jedynie zamieści odpowiedź „TAK” lub „min./max.” Zamawiający uzna, że oferowany parametr ma wartość odpowiadającą wartości określonej przez Zamawiającego w kolumnie „Wymagania zamawiającego”.

....................................……..……                 	 ………..………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              	(pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w

dokumencie, uprawnionej /uprawnionych  do

występowania  w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu

Art. 297  § 1 KODEKSU KARNEGO: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.