Załącznik nr 1 do SIWZ

Specyfikacja techniczna - opis przedmiotu zamówienia (wymagane parametry)

| Lp. | Sprzęt | Liczba sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| Producent……………………………………………… |  | Model……………………………………………… |
| l.p | Wymagania Zamawiającego | Potwierdzenie lub /Parametry oferowane (podać dokładne wartości) oraz nr strony z katalogu |
|  | Charakterystyka ogólna |  |
|  | Urządzenie nowe, nieużywane, rok produkcji 2015 |  |
|  | Urządzenie do selektywnego preparowania tkanek za pomocą strumienia cieczy z czynnikiem roboczym w postaci sterylnej soli fizjologicznej zintegrowane z diatermią i zestawem argonowym obsługiwane z niezależnego panelu sterowania. |  |
|  | Centralna jednostka sterująca zestawu elektrochirurgicznego do obsługi parametrów i ustawień z przystawką do cięcia i koagulacji w osłonie argonu. |  |
|  | Zestaw pracujący w trybach monopolarnym i bipolarnym z wykorzystaniem osprzętu wielorazowego użytku. |  |
|  | Urządzenie z automatyczną regulacją mocy z precyzyjnym dozowaniem mocy dostosowanym do parametrów tkanki. |  |
|  | Urządzenie z trybem zamykania naczyń krwionośnych do 7mm. Komunikacja z diatermią za pomocą kolorowego wyświetlacza. |  |
| II. | Opis szczegółowy zestawu |  |
|  | Panel sterowania urządzenia do preparowania płynem wyposażony w oddzielny wyświetlacz parametrów pracy urządzenia obrazujący co najmniej siłę strumienia, podciśnienie funkcji ssącej |  |
|  | Dokładna regulacja siły strumienia soli w skali co najmniej 40 stopniowej |  |
|  | Pamięć ustawień urządzenia do selektywnego preparowania tkanek minimum 6 programów |  |
|  | Moduł ssący zintegrowany z zestawem na wózku jezdnym |  |
|  | Ciśnienie odsysania modułu ssącego regulowane na panelu strowania minimum -800 mbar |  |
|  | Automatyczne ssanie przy uruchomieniu strumienia cieczy |  |
|  | Aktualne ciśnienie robocze strumienia cieczy regulowane bezstopniowo za pomocą włącznika nożnego |  |
|  | Regulacja czasu działania ssaka po procesie aplikacji solą fizjologiczną |  |
|  | Możliwość podłączenia uchwytów do chirurgii wątroby z funkcją koagulacji zintegrowanych z zestawem elektrochirurgicznym |  |
|  | Automatyczne rozpoznawanie podłączonego wyposażenia |  |
|  | System elektrochirurgiczny otwarty z możliwością podłączenia i rozbudowy o dodatkowe urządzenia i moduły oraz oprogramowanie |  |
|  | Odporność urządzenia na impuls defibrylacji |  |
|  | Podstawowa częstotliwość pracy diatermii 350 kHz |  |
|  | Monitor jakości poprawnego przylegania elektrody neutralnej o niezależnej orientacji z odseparowanym pierścieniem potencjału |  |
|  | Optyczny wskaźnik pracy diatermii z możliwością bezpośredniego odczytu mocy szczytowej i średniej po każdej aktywacji |  |
|  | Gniazda przyłączeniowe zestawu do różnych typów przewodów: monopolarne – 1, bipolarne – 2, zamykania naczyń -1, elektrody neutralnej – 1, argonowe - 1 |  |
|  | Uniwersalne gniazdo monopolarne umożliwiające bezpośrednie podłączenie przewodów z wtyczkami jednopinowymi 4mm i 5mm oraz trzypinowych bez żadnych dodatkowych łączników, adapterów |  |
|  | Uniwersalne gniazdo bipolarne umożliwiające bezpośrednie podłączenie przewodów z pojedynczymi wtyczkami okrągłymi oraz dwupinowych o różnym rozstawie bez żadnych dodatkowych łączników, adapterów |  |
|  | Dwa gniazda podłączenia włączników nożnych na panelu tylnym diatermii |  |
|  | Dowolne przyporządkowanie włącznika nożnego możliwość rozdziału między funkcje monopolarne i bipolarne |  |
|  | Komunikacja z systemem elektrochirurgicznym za pomocą jednego kolorowego wyświetlacza do ustawień parametrów pracy |  |
|  | Moduł do zamykania naczyń krwionośnych o średnicy 7mm z funkcją automatycznego zatrzymania oraz współpracujący z narzędziami wielokrotnego użytku |  |
|  | Moc funkcji zamykania naczyń regulowana automatycznie w zakresie min 300W |  |
|  | Koagulacja monopolarna kontaktowa: -delikatna, -intensywna, -osuszająca, -precyzyjna |  |
|  | Koagulacja monopolarna bezkontaktowa typu spray |  |
|  | Koagulacja bipolarna: -delikatna, -intensywna |  |
|  | Aktywacja funkcji bipolarnej: pedał nożny i automatycznie |  |
|  | Automatyczna aktywacja narzędzi bipolarnych z ustawieniem czasu opóźnienia z dokładnością do 0,1s |  |
|  | Funkcja automatycznego przerwania działania po skończonym procesie koagulacji bipolarnej |  |
|  | Czas działania funkcji wyłączającej koagulację bipolarną regulowany automatycznie w zależności od parametrów tkanki |  |
|  | Pamięć w diatermii na co najmniej 50 programów i zapisanie ich w języku polskim |  |
|  | Możliwość zmiany programu (kompletu nastaw) i ustawień urządzenia za pomocą przycisku na włączniku nożnym |  |
|  | Możliwość jednoczesnego podłączenia narzędzi: rączki monopolarnej i argonowej, pincety, nożyczek i kleszczyków do zamykania naczyń |  |
|  | Minimum 3 rodzaje cięcia monopolarnego |  |
|  | Minimum po 6 efektów hemostazy dla każdego z co najmniej trzech wymaganych rodzajów cięcia monopolarnego |  |
|  | Moc wyjściowa cięcia monopolarnego min. 300 W |  |
|  | Minimalna moc wyjściowa koagulacji monopolarnej kontaktowej 200 W |  |
|  | Moc wyjściowa koagulacji monopolarnej bezkontaktowej typu spray min. 120 W |  |
|  | Moc wyjściowa dla koagulacji bipolarnej min. 120 W |  |
|  | Moc wyjściowa cięcia argonowego min. 300W |  |
|  | Moc wyjściowa koagulacji argonowej min. 120W |  |
|  | Regulacja głębokości koagulacji argonowej w min. 4 stopniach |  |
|  | Minimum trzytonowa sygnalizacja dźwiękowa |  |
|  | Automatyczne ustawienie parametrów pracy w zależności od rodzaju podłączonego osprzętu |  |
|  | Specjalny dodatkowy rodzaj koagulacji monopolarnej przeznaczonej do cięcia tkanek z mocą wyjściową min. 200 W |  |
|  | Specjalistyczna funkcja bipolarnego cięcia w środowisku soli fizjologicznej z mocą min. 370 W |  |
|  | Specjalistyczna funkcja bipolarnej koagulacji w środowisku soli fizjologicznej z mocą min. 200 W |  |
|  | Możliwość regulacji funkcji bipolarnego cięcia i koagulacji w skali minimum 6 stopniowej dla każdego rodzaju |  |
|  | Możliwość rozbudowy o system filtracji gazów pochodzenia diatermicznego zintegrowany z zestawem posiadający funkcję automatycznego startu ewakuatora po aktywowaniu diatermii |  |
|  | Wszystkie części składowe zestawu montowane na wózku |  |
| III. | Opis i zestawienie akcesoriów: |  |
|  | Włącznik nożny pojedynczy do aktywacji soli fizjologicznej i ssaka – 1 szt. |  |
|  | Podwójny włącznik nożny diatermii z przewodem i przyciskiem do zmiany programów – 1 szt. |  |
|  | Uchwyt preparacyjny prosty dł. robocza min. 60mm z odsysaniem – 5 kpl. |  |
|  | Moduł pompy – 5 szt. |  |
|  | Wkład do ssaka 2,5l – 5 szt. |  |
|  | Filtr wstępny modułu ssącego – 10 szt |  |
|  | Zbiornik na płyn odsysany 2,5l. – 1 szt |  |
|  | Wielorazowe kleszczyki do zamykania naczyń dł. 140-150mm z przewodem dł. min. 4m, krzywizna części roboczej 23-25 stopni, zwężająca się szerokość części zgrzewającej tkanki, część robocza pokryta na zewnątrz warstwą ceramiczną – 1 szt. |  |
|  | Wielorazowe kleszczyki do zamykania naczyń dł. 260-270mm z przewodem dł. min. 4m, zwężana część robocza pokryta na zewnątrz warstwą ceramiczną – 1 szt. |  |
|  | Wielorazowa rączka argonowa z przyciskami cięcie/koagulacja i dodatkowym przyciskiem do zmiany programu – 1szt |  |
|  | Wielorazowa elektroda argonowa śr. 5mm, dł. min. 340mm – 1szt. |  |
|  | Wielorazowa elektroda argonowa z wysuwaną i chowaną szpatułką długość elektrody 10-12 cm – 1szt |  |
|  | Elektroda neutralna dzielona o równych powierzchniach z odizolowanym mechanicznie pierścieniem potencjału w opakowaniu 50 sztuk – 1szt. |  |
|  | Wielorazowy przewód do elektrod neutralnych dł. min. 4m – 1szt. |  |
|  | Zestaw zamontowany na wózku z możliwością zamknięcia butli argonu |  |
|  | Wymagania dodatkowe dla w/w aparatów |  |
|  | Dostawca powinien posiadać dokumenty potwierdzające autoryzację producenta na sprzedaż i serwis oferowanego urządzenia. (dokumenty należy załączyć do oferty). |  |
|  | Instrukcja w języku polskim (dostawa wraz z aparatem ) |  |
|  | Certyfikaty CE, deklaracje zgodności i inne dokumenty dopuszczające aparat do użytkowania na terenie Polski wymagane obowiązującymi przepisami prawa (dokumenty potwierdzające, iż przedmiot dostawy jest wyrobem medycznym, zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 roku), (proszę opisać dokumenty) |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi aparatu przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego, zakończone wystawieniem imiennych certyfikatów |  |
|  | Dołączyć katalog, folder z zaznaczeniem stron na potwierdzenie parametrów technicznych sprzętu |  |
|  | GWARANCJA I SERWIS |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesięcy uwzględniająca wszystkie uszkodzenia łącznie z uszkodzeniami mechanicznymi* | GWARANCJA powyżej wymaganych 24 mcy JAKO PARAMETR OCENIANY |
|  | Zapewnienie dostępności części zamiennych przez min. 10 lat od daty zakupu |  |
|  | W przypadku zgłoszenia usterki / awarii naprawa nastąpi w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia |  |
|  | Na czas naprawy wykonawca dostarczy sprzęt zastępczy o parametrach nie gorszych niż zaoferowany w okresie 3 dni od daty zgłoszenia awarii |  |
|  | Możliwość maksymalnie 3 awarii o tych samych objawach w przypadku wystąpienia czwartej awarii wymiana aparatu na nowy |  |

- *dokładny okres gwarancji należy wskazać w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ

- Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi TAK lub NIE oraz podać dopuszczone parametry oferowane. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

- …….............................                                             ……........................................................

- /miejscowość, data/                                            /pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych

- w dokumencie, uprawnionej/uprawnionych

- do występowania w obrocie prawnym,

- reprezentowania Wykonawcy i składania świadczeń

- woli w jego imieniu