Załącznik nr 1 do SIWZ - poprawiony

| Specyfikacja techniczna – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (wymagane parametry) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Sprzęt |  | Liczba sztuk |
| 1. | Aparat do chemioterapii dootrzewnowej w hipertermii - dwuobwodowy |  | 1 |
| Producent……………………………………………… |  |  | Model……………………………………………… |
| L.p. |  | Wymagania Zamawiającego | Potwierdzenie minimalnych wymagań lub /Parametry oferowane (podać dokładne wartości) oraz nr strony z katalogu |
|  |  | WYMAGANIA OGÓLNE |  |
|  |  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2015 |  |
|  |  | Napięcie zasilania 220-230V |  |
|  |  | Pobór mocy 1400 - 1600 W |  |
|  |  | Aparat do chemioterapii dootrzewnowej w hipertermii o co najmniej dwóch oddzielnych obwodach |  |
|  |  | System dedykowany wyłącznie do HIPEC |  |
|  |  | Zbiornik na wodę o pojemności minimum 4 litrów |  |
|  |  | 2 wymienniki ciepła (po jednym na obwód) |  |
|  |  | 2 niezależne pompy perystaltyczne o stałej prędkości przepływu, zapewniające optymalizacje dyfuzji i temperatury w całej jamie brzusznej |  |
|  |  | Każdy obwód posiada maksymalnie jeden wlot i jeden wylot dla każdej pompy |  |
|  |  | Panel sterujący z monitorem |  |
|  |  | Możliwość regulacji temperatury w zakresie minimum miedzy 35,0°C a 54,9°C |  |
|  |  | WYPOSAŻENIE |  |
|  |  | Min. 3X spike |  |
|  |  | Sito z filtrem na każdej dystalnej linii (min 2 szt.) |  |
|  |  | Min. 4 szt. czujników temperatury wielokrotnego użytku |  |
|  |  | WYMAGANIA DODATKOWE |  |
|  |  | W przypadku zgłoszenia usterki urządzenia lub jego wyposażenia naprawa nastąpi w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia |  |
|  |  | Bezpłatne szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi sprzętu przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego w terminie uzgodnionym z Zamawiającym |  |
|  |  | Dostępność części zamiennych przez okres 10 lat od daty dostawy |  |
|  |  | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem |  |
|  |  | Dokumenty potwierdzające iż przedmiot zamówienia jest dopuszczony do użytku na terytorium RP zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa |  |
|  |  | Gwarancja min. 36 miesięcy |  |
|  |  | Montaż i uruchomienie |  |
| L.p. |  | Sprzęt | Liczba sztuk |
| 2. |  | Zestaw jednorazowych drenów doprowadzających, odprowadzających i rezerwuar płynu | 20 |
| Producent……………………………………………… |  |  | Model……………………………………………… |
| L.p. |  | Wymagania Zamawiającego | Potwierdzenie minimalnych wymagań lub /Parametry oferowane (podać dokładne wartości) oraz nr strony z katalogu |
| I |  | WYMAGANIA OGÓLNE |  |
| 1. |  | Zestawy jednorazowe dedykowane do procedury HIPEC dla zaoferowanego systemu (urządzenia), zawierające wszystkie niezbędne elementy do wykonania procedury HIPEC |  |
| 2. |  | W skład kompletu wchodzą dwa zestawy kodowane kolorem + 1 rurka przedłużająca |  |
| II |  | WYPOSAŻENIE |  |
| 3. |  | linia do napełniania z 3 perforatorami |  |
| 4. |  | linia odbierająca z filtrującym sitem na końcu i łącznikiem typu Y dla podłączenia czujnika temperatury o długości min. 300 cm |  |
|  |  | linia dostarczająca z nie filtrującym sitem na końcu i łącznikiem typu Y dla podłączenia czujnika temperatury o długości min. 300 cm |  |
| 5. |  | linia dostarczająca z nie filtrującym sitem na końcu i łącznikiem typu Y dla podłączenia czujnika temperatury o długości min. 300 cm |  |
| 6. |  | wymiennik ciepła |  |
| 7. |  | przedłużka |  |
| 8. |  | Min. 2 zaciski |  |
| 9. |  | Min. 2 korki |  |

POUCZENIE:

W przypadku, gdy Wykonawca nie poda dokładnej wartości oferowanego parametru, a jedynie zamieści odpowiedź „TAK” lub „min./max.” Zamawiający uzna, że oferowany parametr ma wartość odpowiadającą wartości określonej przez Zamawiającego w kolumnie „Wymagania zamawiającego”.

....................................……..……                 	 ………..………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              	(pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w

dokumencie, uprawnionej /uprawnionych  do

występowania  w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu

Art. 297  § 1 KODEKSU KARNEGO: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.