Załącznik nr 1A-1 do SIWZ

(dla zadania nr 1)

Wymagane parametry graniczne

ZADANIE NR 1

Zadanie 1 poz. 1

| L.p. | ### Cewnik ablacyjny - chłodzony | Potwierdzenie lub/parametry oferowane, (podać dokładne wartości) |
| --- | --- | --- |
|  | ## Parametry graniczne. |  |
|  | # Współpraca z generatorem EP Shutle (Stockert RF Generator) |  |
|  | Długość użytkowa: co najmniej 115 cm |  |
|  | Liczba pierścieni (elektrod) na cewniku i ich układ: cztery elektrody (quadripolar) w odległości od pierścienia dystalnego 2-5-2 mm, 1-4-1 mm |  |
|  | Długość pierścienia dystalnego (tip electrode): maksymalnie 4 mm |  |
|  | ## Dostępne krzywizny: co najmniej 4 rozmiary obejmujące zasięgiem zakres od 45 mm do 100 mm (± 10%) lub odpowiadające standardowym krzywiznom B, D, F, J |  |
|  | Średnica trzonu cewnika i pierścieni (shaft and electrodes): 7-8 F |  |
|  | Kontrola temperatury (termistor lub termopara w dystalnej elektrodzie cewnika) |  |
|  | Możliwość zaginania i prostowania końcówki cewnika (deflectable tip), dostępne elektrody jedno i dwukierunkowe, symetryczne i asymetryczne |  |
|  | Wielopunktowy wypływ cieczy chłodzącej; chłodzona dystalna i proksymalna część końcówki elektrody |  |
|  | Współpraca z pompą CoolFlow (Stockert Irrigation Pump) rozumiana jako zgodność przepływu cieczy chłodzącej przez cewnik z ustawieniem parametrów na panelu sterującym pompy |  |
|  | Możliwość chłodzenia fizjologicznym roztworem soli |  |

Zadanie nr 1 poz. 2

| L.p. | Elektrody referencyjne do ablacji przy pomocy systemu elektranatomicznego 3D | Potwierdzenie lub/parametry oferowane, (podać dokładne wartości) |
| --- | --- | --- |
|  | ## Parametry graniczne. |  |
| 1. | # zestaw zawierający 6 elektrod nawigacyjnych samoprzylepnych, 10 elektrod samoprzylepnych EKG, elektrodę referencyjną do systemu, moduł danych |  |

Zadanie 1 poz.3

| L.p. | Igła do nakłuć transseptalnych (dla dorosłych) typ Brockenbrough | Potwierdzenie lub/parametry oferowane, (podać dokładne wartości) |
| --- | --- | --- |
|  | ## Parametry graniczne. |  |
|  | # Średnica zewnętrzna igły 18 G |  |
|  | # dostępne 3 różne długości dla pacjentów dorosłych 71, 89, 98 cm |  |
|  | # Uchwyt ze wskaźnikiem kierunku zagięcia igły |  |
|  | Wewnętrzny kanał igły zawierający ruchomy mandryn (stylet) wysuwany poza końcówkę igły |  |
|  | Igła w całości wraz z mandrynem wykonane ze stali nierdzewnej |  |
|  | Dostępność krzywizn BRK, BRK1,BRK2 |  |
|  | Igła wyposażona w kranik |  |

Zadanie 1 poz. 4

| L.p. | Zestaw do transseptalnego wprowadzania cewników | Potwierdzenie lub/parametry oferowane, (podać dokładne wartości) |
| --- | --- | --- |
|  | ## Parametry graniczne. |  |
|  | # W skład zestawu wchodzi koszulka (sheath), rozszerzacz (dilator) i prowadnik (guidewire) |  |
|  | # Zestaw nadaje się do współpracy z igłą transseptalną Brockenbrough |  |
|  | dostępne 2 różne długości 63, 81 cm |  |
|  | dostępne 3 średnice: 8 F ; 8, 5 F i 10 F |  |
|  | Koszulka wyposażona w zastawkę hemostatyczną, boczny dren do przepłukiwania (z kranikiem trójdrożnym) |  |
|  | dostępne krzywizny SL0, SL1, SL2, SL3, SL4, MULINS |  |
|  | ## Koszulka (lub samo jej zakończenie wewnątrzsercowe) jest widoczna w obrazie skopii rentgenowskiej (radiopaque) |  |
|  | Wewnętrzna średnica rozszerzacza jest odpowiednia dla prowadnika 0,032” i igły 18G |  |

Zadanie 1 poz.5

| L.p. | Koszulka transseptalna sterowalna | Potwierdzenie lub/parametry oferowane, (podać dokładne wartości) |
| --- | --- | --- |
|  | ## Parametry graniczne. |  |
|  | # W skład zestawu wchodzi koszulka (sheath), rozszerzacz (dilator) i prowadnik (guidewire) , boczny dren do przepłukiwania |  |
|  | # Dostępne 3 krzywizny: mała, średnia, duża |  |
|  | Dostępna długość 71 cm |  |
|  | Średnice: 8,5 F |  |
|  | Dostępne koszulki dwukierunkowe, asymetryczne |  |
|  | dostępna koszulka sterowalna epikardialna, długość 40 cm |  |

Zadanie 1 poz.6

| L.p. | System elektroanatomiczny do trójwymiarowego mapowania serca 3D | Potwierdzenie lub/parametry oferowane, (podać dokładne wartości) |
| --- | --- | --- |
|  | ## Parametry graniczne. |  |
|  | Trójwymiarowy jednoczasowy system nawigacyjny pracujący z minimalnym użyciem fluoroskopii służący do diagnostyki i leczenia zaburzeń rytmu serca |  |
|  | Mapowanie anatomiczne 3D i możliwość tworzenia trójwymiarowego modelu badanej struktury serca możliwy przy pomocy cewników diagnostycznych i ablacyjnych wszystkich producentów oraz wykorzystujący kompatybilne elektrody wyposażone w czujnik pola magnetycznego |  |
|  | Elektroda mapująca jednoczasowo z lokalizacja przestrzenną zapisuje potencjał elektryczny serca w danym miejscu dając obraz trójwymiarowej mapy jamy serca złożonej z dowolnej ilości punktów |  |
|  | System współpracuje ze wszystkimi standardowymi systemami elektrofizjologicznymi, generatorami RF i stymulatorami różnych producentów |  |
|  | Stacja określająca lokalizacje cewnika i elektrody odniesienia oraz przetwarzająca sygnały wewnątrzsercowe i EKG z analogowych na cyfrowe |  |
|  | Interfejs łączący jednostkę określającą lokalizacje cewnika i elektrody odniesienia oraz przetwarzający sygnały wewnątrzsercowe oraz EKG z analogowych na cyfrowe z pozostałymi elementami systemu |  |
|  | Stacja robocza z zainstalowanym systemem operacyjnym do obróbki i archiwizacji cyfrowych danych pacjentów wyposażona w: wysokowydajny procesor INTEL min. 2 rdzenie, pamięć min. 4GB, dysk twardy min. 250GB, klawiatura, myszka, dwa płaskie monitory kolorowe LCD 24 cale o rozdzielczości 1920x1200,16:9 |  |
|  | Kable podłączeniowe zasilające, światłowody do przesyłania danych, podłączeniowe do EKG, podłączeniowe z zewnętrznym systemem EP, połączeniowe pomiędzy poszczególnymi elementami systemu |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające podgląd wielu map w jednym oknie |  |
|  | Możliwość zaznaczania struktur anatomicznych, punktów oraz planowanie linii ablacyjnej |  |
|  | Widok dowolnej ilości zapisów sygnałów wewnątrzsercowych oraz EKG |  |
|  | Możliwość pomiaru odległości między dowolnymi punktami i wybranych powierzchni mapowanych struktur |  |
|  | Możliwość ustawienia kompensacji ruchów oddechowych |  |
|  | Nawigacja w czasie rzeczywistym |  |
|  | Komplet okablowania dostosowany do warunków i sprzętu w Pracowni Elektrofizjologii |  |
|  | Średni błąd lokalizacji systemu <1mm |  |
|  | Oprogramowanie pozwalające na wykorzystanie DANYCH ct i MRI zapisanych w formacie DICOM do budowy modeli przestrzennych jam serca |  |
|  | System kompatybilny i współpracujący z elektrodami diagnostycznymi i ablacyjnymi różnych producentów dający możliwość wizualizacji oraz jednoczasowego stworzenia geometrycznego modelu serca oraz map potencjałowych za pomocą tych elektrod |  |
|  | Oprogramowanie systemu umożliwia zaznaczanie automatyczne miejsc aplikacji wg określonego ustawienia wzorca bazującego na indywidualnie zdefiniowanych parametrach: m.in. sile docisku, czasie, mocy aplikacji czy też LSI i FTI |  |
|  | Oprogramowanie umożliwia tworzenie map: SPARKLEMAP jako jednoczasowego wyświetlania mapy potencjałowej i propagacyjnej na jednej strukturze, potencjałów pofragmentowanych, procentowej zgodności pacemappingu, turbo mapy umożliwiającej tworzenie map dodatkowych arytmii tworzonych z segmentów wcześniej zapisanych |  |
|  | Technologia kontrolowanego nacisku cewnika ablacyjnego kompatybilna i współpracująca z systemem elektroanatomicznym (jako funkcja zintegrowana z systemem) |  |
|  | Możliwość zapamiętywania i wizualizacji pozycji elektrody w przestrzeni |  |
|  | Możliwość podglądu wcześniej wykonanych i zapisanych badan w osobnym oknie w czasie trwania zabiegu |  |
|  | Bufor pamięci 10 poprzedzających uderzeń podczas tworzenia map aktywacyjnych oraz bufor 8 sekundowy podczas tworzenia map CFE |  |

- Uwaga!     Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku granicznego. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

...................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,  uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

Załącznik nr 1A-2 do SIWZ

(dla zadania nr 2)

Wymagane parametry graniczne

ZADANIE NR 2

| L.p. | Cewnik diagnostyczny 10-biegunowy o stałej krzywiźnie | Potwierdzenie lub/parametry oferowane, (podać dokładne wartości) |
| --- | --- | --- |
|  | ## Parametry graniczne. |  |
|  | Średnice cewnika: 5 F - ( 10-biegunowy ) (dla cewnika o średnicy 5 F dopuszcza się cewnik 6-biegunowy zamiast 10-biegunowego) – podać biegunowość ................... 6 F - ( 10 -biegunowy) | ............................ ............................ |
|  | Długość użytkowa min. 110 cm |  |
|  | Dostępne krzywizny: JOSEPHSON, DAMATO, COURNAND, HIS, JOSEPHSON SPECIAL lub równoważne |  |
|  | Pierścienie 2 mm |  |
|  | Odstępy między pierścieniami 2 – 5 – 2 mm |  |
|  | Elektrody wykonane z platyny |  |
|  | Cewniki wykonane z materiału tłumiącego drgania (np. stabilene lub równoważne) |  |
|  | Wybór cewników musi obejmować wersję 5F z miękką końcówką dla pacjentów pediatrycznych |  |

- Uwaga!     Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku granicznego. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

...................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,  uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)